Használati utasítás

# SONOPULS 490 és 491 készülékhez

======================

Altalános információk

A SONOPULS 490 és 491 hordozható, mikroprocesszorvezérelt készülékek ultrahangterápiához. A nagy képernyő, s a körben található kezelőelemek átláthatóvá teszik a paraméterbeállítást. A SONOPULS 491 az ultrahangterápia mellett elekro-és kombinációs terápiára is alkalmas. Mindkét készülék akkumulátorról is üzemel, tehát áramforrástól függetlenül is használható.

Felhívjuk figyelmüket, hogy azok a szövegrészek, melyek elektro- és kombinációs terápiáról szólnak, a SONOPULS 490 készülékre nem érvényesek.

Terápiás lehetőségek

A folyamatos és pulzáló ultrahang használatával (1 vagy 3 MHz igény szerint) nemcsak izomlazítást és fájdalomcsillapítást végezhetünk, hanem hatásos a vérellátásra és a szövetek regenerációs képességére.

A SONOPULS 491 a következő három áramformával rendelkezik:

* bipoláris interferencia (amplitúdómodulált váltóáram);

* aszimmetrikus, bifázisú impulzusáram (TENS);

* középfrekvenciájú egyenáram (duty cycle 95%, igen galvanikus karakter)

A választott áramformának megfelelően izomstimuláció, az idegszövet stimulálása - fájdalom-csillapításhoz, valamint iontoforézis végezhető.

Mivel konstans áram (CC) és konstans feszültség (CV) között választhatunk, a SONOPULS 491 alkalmas dinamikus elektródahasználatra.

A kombinációs billenytűvel lehetőség van ultrahang és áramformák kombinálására. A kombinációs terápia lehetőségei: Trigger pontok megkeresése és kezelése, hyperérzékeny területek, dermatómák és miotómák.

Progamok

A leggyakrabban használt 10 paramétert eltárolhatjuk. A programok áramkimaradás esetén sem törlődnek. Egy speciális tároló (Program 0) gondoskodik arról, hogy bekapcsolás után a leggyakrabban használt áramforma legyen beállítva.

Akkumulátor

A SONOPULS akkumulátorral működő készülék. Gondoskodjon arról, hogy mindig fel legyen töltve, hogy kivételes alkalmakkor is használni tudja. Ezzel az akkumulátor élettartamát is meghosszabbítja. Normális üzemi körülmények között a SONOPULS egész nap képes akkumulátorról működni. Javasoljuk, hogy a készüléket kapcsolja ki, amikor nem használja.

Ha hálózati áram rendelkezésre áll, használja azt, mivel azzal az akkumulátort kíméli.

Oldal 2

Többfrekvenciás kezelőfej

A többfrekvenciás kezelőfejekkel 1 ill. 3 MHz adható le. A kezelőfejek nagy vagy kisebb kezelőfelülettel szállíthatók, és vízalatti kezelésekre is alkalmasak.

Használt terminológia

A következő könyvben "Electrotherapeutic Terminology in Physical Therapy" (Section on Clinical Electrophysiology, American Physical Therapy Association, March 1990) megkísérelték az elektroterápiás szaknyelvet egységesíteni. A készülékkel szállított használati utasítás e standard figyelembevételével készült. A könnyebb érthetőség kedvéért az alábbiakban felsorolunk néhány új fogalmat és jobbra mellette az eddig használatos (régi) fogalmat.

Használt fogalmak:

Amplitudó:			Intenzitás

Fázistartam:			Impulzustartam

Fázisintervallum:		Impulzusintervallum

Egyenáram:			Galvanikus áram

Frekvenciamoduláció:	Frekvenciaspektrum

Előzetes megjegyzések

Általában

Fontos, hogy a használati utasítást a SONOPULS használata előtt figyelmesen olvassa el. Gondoskodjon arról, hogy a használati utasítás minden dolgozónak rendelkezésére álljon.

Ügyeljen a készülék használatánál a következőkre:

1. Mielőtt a készüléket használja, informálódjon először a kontraindikációkról  (lásd később)

2. A készüléket nem szabad rövid- vagy mikrohullámú készülék közelébe helyezni (2 méteren belül).

A gyártó nem felelős olyan következményekért, melyek a használati utasításban jelölt feltételektől való eltérés miatt jöttek létre.

A készülék elhelyezése

* Ne tegye a készüléket hőforrás illetve fűtőtest közelébe.

* Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne legyen kitéve közvetlen napfénynek, esőnek,

pornak, nedvességnek.

* Nem tanácsoljuk drótnélkül telefon használatát a készülék közelében

* A készülék akkor alkalmas úgynevezett nedves termekben (hydroterápiás termek) való

használatra, ha akkumulátorról üzemel, azaz nem hálózati áramról működik

* A készüléket mindig úgy állítsa fel, hogy a nedvesség behatolását megbízhatóan

meggátolja.Ha nedvesség jut a készülékbe, azonnal ki kell húzni a konnektorból és

szakemberrel meg kell vizsgáltatni

Oldal 3

Készülék kombinációk

A SONOPULS 491 alkalmas a VACOTRON 560 vákkumelektródás készülékkel való

kombinációra.

Nyitó- és záró reakció

Konstansáram kimenő-karakterisztikánál kellemetlen nyitó- és záróreakciók jöhetnek létre, ha

az elektródák nincsenek rendesen rögzítve, ill. erősen meg vannak lazulva. Ügyeljen arra, hogy

az elektródák felhelyezésénél és oldásánál a konstansáram beállításánál a páciensáram 0 mA

legyen. Diadynamikus használatnál helyezze előtérbe a konstans feszültség beállítás alkalmazását.

Elektrolitikus hatások

Egyenáramú komponenses áramformáknál az elektródák alatt elektrolitikus reakció lép fel. A

hatások kiküszöbölésére ajánlatos az általunk szállított különösen vastag szivacsot használni.

Ügyeljen arra, hogy a szivacsok a kezelés alatt mindig kielégítően nedvesek legyenek, és a

vastag részük a lapelektróda és a páciens között legyen található.

Elektromágneses interferencia

A páciens egyidejű csatlakoztatása SONOPULS készülékre és sebészeti HF készülékre égési

sérülésekhez vezethet a stimulátor elektródák helyén. Ha a készüléket működő rövid- vagy

mikrohullámú terápiás készülék közvetlen közelében üzemeltetjük (2 méteres vagy kisebb

távolság), az a SONOPULS leadott jelének instabilitását okozhatja. Hogy az elektromágneses

interferenciát elkerüljük, ajánlatos a SONOPULS-t és a rövid- vagy mikrohullámú készüléket

elválasztott áramkörről használni. Ügyeljen arra, hogy a rövid- vagy mikrohullámú készülék

hálózati kábele ne kerüljön a SONOPULS vagy a páciens közelébe. Ha tartós problémák lépnek fel az elektromágneses interferenciával, lépjen kapcsolatba a vevőszolgálattal.

Ultrahangterápia

Frekvencia

A SONOPULS-nak két ultrahangfrekvencia áll rendelkezésére, 1 és 3 MHz. A 3 MHz-es ultarahanghullámokat jelentősen erősebben nyelik el a szövetek, és ebből kifolyólag a mélyhatásuk csekélyebb, mint az 1 MHz-es hullámoké.

Ultrahangforma

Folyamatos és pulzáló ultrahangot is használhat. A pulzáló ultrahang előnye a melegérzet elnyomása. Ezért magasabb intenzitást tudunk beállítani, mint a folyamatos ultrahangnál.

Impulzusfrekvencia/duty cycle

Az impulzusfrekvencia 100 Hz. A duty cycle (átlagos hatóteljesítmény vagy impulzustartam:impulzus-szünet viszonya) 5, 10, 20, 50, 80 és 100 % -ra állítható be.

Oldal 4

Interferencia

A SONOPULS bipoláris interferenciával rendelkezik, mely a készülékben keletkezik, s négy elektróda helyett csak kettőt kell használni.

Vivőhullámfrekvencia

Ez a paraméter 2 , 4 és 10 kHz lehet. Az idegrost fajtája szerint (motorikus illetve szenzorikus) alacsony vagy magas vivöőullámfrekvenciát választhatunk.

Ingerfrekvencia (AMF)

Az ingerfrekvencia 0 és 150 Hz között beállítható. A beállítás választható a betegség fajtájától, a stádiumától, súlyosságától függően, illetve a betegség lokalizálására.

Frekvenciamoduláció (Spektrum)

Ez a paraméter 0 és 100 Hz között beállítható. A hozzászokás elkerülésére szolgál.

Modulációs programok

A frekvenciamodulációnál két modulációs program létezik: 6/6 s, és 1/30//1/30 s.

Aszimmetrikus bifázisú impulzusáram TENS

Fázistartam

A fázistartam 20 és 400 us között állítható be. Rövid fázistartam lehetövé teszi a kiválasztott vastag rost stimulálását.

Frekvencia

A frekvencia 5 és 200 Hz között állítható be.

Burst-frekvencia

Burst-TENS különösen alkalmas mélyen fekvő fájdalmas területek (myopatikus fájdalom) és krónikus fájdalmak kezelésére. A Burst-frekvencia 1 és 9 Hz között állítható be.

Frekvenciamoduláció (Spektrum) és modulációs programok

TENS terápiánál is beállíhatók ezek a paraméterek. Mint a bipoláris interferenciánál, a frekvenciamoduláció és a modulációs programok a hozzászokás elkerülésére szolgálnak.

A frekvenciamoduláció 0 és 180 Hz között állítható be. A beállítási lehetőségek: 6/6s és 1/30/1/30 s.

Középfrekvenciával szaggatott egyenáram

8000 Hz-es állandó frekvenciájú egyenáram, s 95%-os duty cycle. A páciens enyhébbnek érzi ezt az áramot, mint a folyamatos egyenáramot, s a hatás azomos.

Kombinációs terápia

A hatás mélysége és a sérülés stádiumának megfelelően az ultrahangot kombinálhatjuk ingerárammal.

Oldal 5

A készülék leírása

(1) Ki-be kapcsolás

Ezzel a gombbal tudja a készüléket ki- és bekapcsolni. A készüléket akkumulátorról vagy hálózatról tudja működtetni.

(2) Típus jelölése

Itt találja a készülék adatait, mint típus- és szériaszám, csatlakozási adatok a  hálózati feszültséghez, ill. a felvett áramhoz.

(3) Csatlakozó áramellátáshoz

(4) Páciensvezeték csatlakozása

A szállított kéteres páciensvezeték csatlakozása. Ezen a csatlakozón keresztül Vacotron 560 készüléket is használhat, vákuumelektródákkal.

(5) Kezelőfej csatlakozása

A nagy vagy kis multifrekvenciás kezelőfej csatlakoztatása, 1 és 3 mHz.

(6) Töltést jelző LED

A LED az akkumulátor töltöttségi állapotának kijelzésére szolgál. Négy lehetőség van:

* állandó zöld fény: teljesen töltve van

* villogó zöld fény: töltés gyengül

* sárga fény: állapot nem kielégítő. Az áram gyengül, s a készülék automatikusan kikapcsol.

A kezelést tehát nem folytathatja, előbb a készüléket fel kell tölteni.

* LED nem világít: akkumulátor üres, a készülék nincs bekapcsolva.

(7) Áramellátásra utaló LED

A LED mutatja, hogy a SONOPULS hálózati feszültségre van kapcsolva.

Kezelőpult

A terápiaforma kiválasztása a 8 és 9 billentyűkkel történik.

Paraméterbeállítások: 10-14.

Tárolást megerősítő billenytű: 15 és tárológomb 16 (A SONOPULS 490-nél 12)

A gomb rövid megnyomása után az aktuális paraméterbeállítás 10 másodpercen keresztül villog. ha a villogás alatt ismételten megnyomja a gombot, a következő választási lehetőség kezd el villogni, és aztán az lesz az aktuális paraméterbeállítás.

A paraméterbeáallítások (10-14 és 16) a központi beállítógomb (17) segítségével változtathatók. Paramétereket addig lehet változtatni,míg a szimbólum villog.

Oldal 6

(8) Terápiás forma választása

A következők között választhat:

elektroterápia

kombinációs terápia

ultrahangterápia

(9) Elektroterápiás forma kiválasztása

bipoláris interferencia

aszimmetrikus bifázisú impulzusáram

középfrekvenciával szaggatott egyenáram

(10) Vivőhullámfrekvencia, impulzustartam és ultrahangfrekvencia választása

A választott terápiaformának megfelelően a következő paraméterek változtathatók:

* vivőhullámfrekvencia (kHz) bipoláris interferenciánál

* impulzustartam (s) aszimmetrikus bifázisú impulzusáramnál

* ultrahangfrekvencia (Mhz) kombinációs- vagy ultrahangterápiánál

(11) Ingerfrekvencia és duty cycle ultrahangnál

(12) Tárológomb - SONOPULS 490

E gomb segítségével lehet készülékbeállítást tárolni a programtárolóban, illetve a betárolt programot előhívni a tárolóból. A program számát a központi beállítógomb segítségével tudjuk változtatni.

(12) Frekvenciamoduláció és modulációs programok - SONOPULS 491

Frekvenciamoduláció (spektrum) beállítása. Ha frekvenciát már beállítottunk, láthatóvá válik a moduláció szimbóluma. A valasztógomb ismételt működtetésével és a szimbólum villogásánál a központi beállítógomb segítségével a modulációs programot módosíthatjuk.

(13) Burstfrekvencia és óra

Burstfrekvenciát csak aszimmetrikus bifázisú impulzusáramnál állíthatunk be (ha frekvencia-moduláció nem lett beadva).

Oldal 7

(14) Konstans áram, konstans feszültség és ultrahang kijelzés közti választás

Konstans árammal (CC) és konstans feszültséggel (CV) is dolgozik a csatorna.

Ultrahang és ingeráram kombinációjánál a konstans feszültség beállítást javasoljuk.

Az ultrahang kijelzőmód bállítható:

* intenzitás W/cm2-ben

* átlagos teljesítmény W-ban

(15) Megerősítő billenytű

Ezzel a gombbal lehet programot tárolni vagy a tárolóból előhívni.

(16) Tárológomb - SONOPULS 491

E gomb segítségével lehet készülékbeállítást tárolni a programtárolóban, illetve a betárolt programot előhívni a tárolóból. A program számát a központi beállítógomb segítségével tudjuk változtatni.

(17) Központi beállítógomb

Paraméterek beállítását szabályozza

(18) Amplitúdószabályzó

(19) Intenzitásszabályzó

Multifrekvenciás kezelőfej

(20) Kontaktus ellenőrzés

A kezelőfejen lévő, kontaktust ellenőrző LED kigyullad. Kielégítő kapcsolat esetén a kijelzés kialszik, s az ultrahangleadás folyamatos

Beüzemelés

Akkumulátor

A SONOPULS-t töltött akkumulátorral szállítjuk. de ennek ellenére javasoljuk, hogy az első használat előtt 12 órán keresztül töltse.

Bekapcsolás, önteszt

Bekapcsoláskor  a készülék automatikusan öntesztelést  végez, minden led-dióda felvillan

egy kis időre, s felhangzik egy szignál.

Csatlakozások

* Ide a szállított pácienskábelt kell csatlakoztatni. (4)

* E helyre a multifrekvenciás kezelőfejet  lehet csatlakoztatni (5)

A kezelőfej mint katód

Az ultrahang-kezelöfej felülete katódként működik.

Oldal 8

Kombinációs terápia

* Távolítsa el a negatív elektródákat (fekete dugó) az elektródavezetékről.

Az áram a pozitív elektróda (piros dugó) és a kezelőfej között folyik.

Elektroterápia

* Kerülje el, hogy az ultrahang-kezelőfej felülete kapcsolatba kerüljön a páciensárammal.

Indikációk és kontraindikációk:

Indikációk (ultrahang)

* izületek, csont- és izomszövetek megbetegedései

* reumatikus Arthiris, nem aktiv stádiumban

* periférikus idegek megbetegedései

* vérkeringés megbetegedései

* belső szervek megbetegedései

* bőrbetegségek, hegek

* Duduytren-szndróma

* nyít sebek, Dekubitus, poszttraumatikus

Abszolút specifikus kontraindikációk:

* szem

* szív

* terhességi uterus

* epiphysenfugen

* agyszövet

* here

Relatív specifikus kontraindikációk (ultrahang):

* laminektómia utáni állapot

* érzékenységvesztés

* endoprotézisek

* tumor

* poszttraumatikus következmény jelei

* thrombophlebitis és varkozitás

* szeptikus gyulladások

* diabetes melitus

Indikációk (elektroterápia)

Diagnosztika:

Elektromos kitapogatás a következő lokalizálására:

* fájdalompontok

* trigger pontok

* hyperesztézises területek (túlzott érzékenység)

* motorikus ingerpontok

Oldal 9

Terapeutikus intézkedések,

fájdalomcsillapítás

* fájdalompontoknál,

* reflexpontoknál,

* hypersztézises területeknél

Vegetatív megbetegedések, pl.

* a váll-kéz szindróma

* Raynaud-szindróma

* Buerger-betegség

* Südeck-szindróma

Izomstimuláció:

* a motorikus érzés visszaállítása

* atrophiánál

* inkontencia külső és belső kezelésénél

* rehabilitációnál

* izomtréningnél (sport)

Iontoforézis

Kontraindikációk (elektroterápia)

* láz

* tumor

* tuberkolózis

* helyi gyulladás

* trombózis

* terhesség

* beépített elektromos készülékekkel rendelkező páciensek, ha előzetesen

nem konzultáltak szakorvossal

* beépített fémprotézisek

Indikációk, kombinációs terápia

* myofaziális triggerpontok,

* kisugárzó érzékenység

* bevezetés egy neurogén gyulladásba

Kontraindikáció, kombinációs terápia

* mint az ultrahangnál és elektroterápiánál

Oldal 10

A készülék használata

Ha a készüléket bekapcsoljuk, s az automatikus önteszt lefutott, a program 0 jelenik meg.

Gyárilag programoztunk egy beállitást. Ezt a beállitást Ön átírhatja egy olyan beállítássá, amit Ön előnyben részesít.

A (8) gomb segítségével válassza ki a kívánt terápiaformát, melyet a villogó szimbólum jelöl.

A választógomb ismételt megnyomásával módosíthatja a beállítást.

A (9) gomb segítségével válassza a kívánt áramformát (ha szükséges)

A (10-14) gombokkal paramétert választhat. Egy gomb működtet minden paramétert, mely annak vízszintes területén fekszik. A paraméterek beállítása egy központi gombbal (7) változtatható, addig, míg a szimbólum villog. A kijelzőben csak azok a paraméterek vannak, melyek a kiválasztott terápiaformában értelmezhetők.

A SONOPULS 491 kezelése:

* Csatlakoztassa a páciensvezetéket és a kezelőfejet

* A pácienskábelből csak a pozitív elektródát használja (piros)

* A (8) gombbal válassza a kombinációs terápiát.

* A (9) gombbal váalassaz a bipoáris interferenciát

* Nyomja meg a (10) gombot egyszer, a frekvencia és a kHz kijelző (G) villog, változtassa

meg a vivőhullámfrekvenciát a központi beállítógomb segítségével (17)

* Nyomja meg a (10) gombot egyszer, a frekvencia és a MHz kijelző (I) villog, változtassa

meg az ultrahangfrekvenciát a központi beállítógomb segítségével (17)

* Nyomja meg a (11) gombot egyszer, az ingerfrekvencia (J) szimbóluma villog, a központi

beállítógomb segítségével (17) állítsa be.

* Nyomja meg a (11) gombot egyszer, a duty cycle (K) szimbóluma villog, a központi

beállítógomb segítségével (17) állítsa be.

* Nyomja meg a (12) gombot egyszer, a frekvenciamoduláció (L) szimbóluma villog, a

központi beállítógomb segítségével (17) állítsa be. Ha a frekvenciaát beállította, megjelenik a

kijelzőben a modulációs program (M) szimbóluma

* Nyomja meg a (12) gombot egyszer, a modulációs program (M) szimbóluma villog, a

központi beállítógomb segítségével (17) állítsa be.

* Nyomja meg a (13) gombot egyszer, a perc (Q) szimbóluma villog, a központi beállítógomb

segítségével (17) állítsa be.

* Nyomja meg a (14) gombot egyszer, a kimenő karakterisztika (R) szimbóluma villog, a

központi beállítógomb segítségével (17) állítsa be.

* Nyomja meg a (14) gombot egyszer, a kijelzőmodus (S) szimbóluma villog, a központi

beállítógomb segítségével (17) állítsa be.

* Állítsa be az ultrahangintenzitást az intenitásszabályzó (19) segítségével

Oldal 11

* Pozícionáljon a kezelőfejjel a kezelendő területre (használjon gélt kontaktanyagként). Ha a

kontaktus kielégítő, beállítható az amplitúdó.

Programok

A gyakrabban használt készülékbeállítások 0-9 szám alatt tárolhatók. A programok számát a kijelzőn viszontlátjuk.

Minden beállítást, beleértve a kezelőfejek frekvenciáját, programozhatunk. Egy kivétel van, az amplitúdó.

Program tárolása

* Állítson be a készüléken egy beállítást, melyet tárolni szeretne

* Működtesse a programtároló billentyűt (16) egyszer, a program előhívása szimbólum (N)

villog, válasszon a központi beállítógomb segítségével egy számot, mely alatt a programot

tárolni szeretné. (A kijelzőben megjelennek azok a beállítások, mely az adott programszám

alatt tárolva vannak.

* Müködtesse a programtároló billentyűt (16) egyszer, a program tárolása szimbólum (O)

villog. A kijelzőben megjelennek azok a beállítások, mely az adott programszám alatt tárolva

lesznek

* Működtesse a megerősítő billentyűt (15). Korábban tárolt program ezáltal felülíródik. Addig

kell a beállítást megerősítenie, míg a program tárolásának szimbóluma (O) villog.

Program előhívása a tárolóból

* Müködtesse a programtároló billentyűt (16) egyszer, a program előhívása szimbólum (N)

villog. Válassza a központi beállítógomb segítségével a kívánt számot.

* Működtesse a megerősítő billentyűt (15) egyszer.

Kezelés megszakítása

Ha a programgombokat (szándékosan vagy véletlenül) működtettük, azt érvényteleníteni lehet tetszőleges másik gomb megnyomásával (kivétel a programgomb maga vagy a megerősítő gomb).

Program 0: egy speciális program

Ha a készüléket bekapcsoljuk, s az automatikus önteszt lefutott, a program 0 jelenik meg.

Gyárilag programoztunk egy beállítást. Ezt a beállítást Ön átírhatja egy olyan beállítássá, amit Ön előnyben részesít. A készülék az új beállítást bekapcsoláskor automatikusan átveszi.

A kezelőfej, egy precíziós eszköz

A kezelőfej precíziós eszköz. A fejlesztésekor és előállításakor a legnagyobb gondossággal jártunk el. A legpontosabb müködés elérése érdekében kérjük, hogy lehetőség szerint kerülje el a goromba kezelést (ütés, esés).

Oldal 12

Kontaktanyag

Az effekíiv energiaátadásra akkor kerül sor, ha kontaktanyagot használunk a kezelőfej és a test között. Az ultrahangot a levegő majdnem teljesen visszaveri. Az ultrahang átadásához gél a leginkább megfelelő.

* Lehetőség szerint használjon ENRAF NONIUS Kontakt gélt , mely érvényre juttatja a kezelőfej  elsőrangú tulajdonságait.

* A gélt a kezelendő testfelületre kell felhordani, s a kezelőfej segítségével kell elosztani.

* A gélt soha ne tegye közvetlenül a kezelőfejre.

Ha egyenetlen a testfelület, vagy a kezelőfej és a test között nem tudunk problémák nélkül kapcsolatot létesíteni, vagy a közvetlen kapcsolat pl. fájdalom miatt nem lehetséges, próbálkozhatunk vízalatti kezeléssel. A vizet lehetöleg gáztalanítani kell (főzni), hogy a kezelőfejen vagy a testen ne keletkezzenek buborékok.

Intenzitáseltérések

A SONOPULS el van látva egy olyan szabályzóval, ami a szövetekben az ultrahang intenzitását (az ún. mikromasszázs hullámmozgását) állandóan tartja.

Három szituációban lehetséges ettől való eltérés, lásd a SONOPULS képernyőjén:

1.szituáció: nem teljes kapcsolat

Ha a kezelőfej nem érinti teljesen a testet, a beállított inztenzitás automatikusan csökken egy kicsit, annak elkerülésére, hogy a kis csatlakozási felületen túl nagy energia jusson a testbe. Ha kevesebb, mint a kezelőfej felületének 80%-a érinti a páciens testét, a kezelés megszakad (kapcsolatellenőrzés). Ilyen esetben a kijelző villog, és a kezelési idő nem halad tovább.

2.szituáció: változó szövetvastagságok

Az Enraf Nonius kezelőfejek (az IEC normák szerint) a vízben való energialeadásnak megfelelően vannak gyárilag beállítva. A test szövetei másképp reagálnak az ultrahangra, mint a víz. A test különbözö szövetstruktúrái (zsír, izom, csont) különbözőképpen reagálnak ultrahangra. Egy bizonyos intenzitásbeállításnál a SONOPULS  automatikusan hozzáigazítja a leadandó energiamennyiséget, hogy (a különböző szövetfajtákban) azonos hullámmozgás jöjjön létre a mikromasszázshoz. A kezelés alatt a változó intenzitás kijelzésre kerül.

3.szituáció:reflexió

A csontok visszaverik az ultrahangot. Ez megnövekedett intenzitáshoz vezet, és erősebb mikromasszázshoz. A megnövekedett intenzitás a beállított értéknek legfeljebb 20%-a lehet.

Egy maximum-határoló gondoskodik arról, hogy hogy a 3 W/cm2 értéket (IEC norma szerint) ne lépje túl a készülék.

Oldal 13

Karbantartás a kezelő részéről

=======================

A készülék

Karbantartáskor kapcsolja ki a SONOPULS készüléket, s húzza ki a konnektorból. A készüléket megnedvesített ronggyal kell tisztítani. Erre a célra langyos vizet használjon, s esetleg háztartási tisztítóanyagot (nem súrolószert, nem alkoholos oldatot).

Töltés

Ajánlatos az akkumulátort éjszaka feltölteni. Ez az időszak normál esetben elegendő.

Teljesen lemerült akkumulátor esetén azonban 15-20 órára van szükség.

Kezelőfejek

Mindig figyelni kell arra, van-e olyan sérülés a kezelőfejen, amelyen nedvesség bejuthat. Minden használat után tisztítsa meg a kezelőfejet. Ügyeljen arra, hogy a kezelőfejről eltávolítsa a kontrasztanyagot. A vezetékeket és a fejet minden nap langyos vízzel meg kell tisztítani. A kezelőfejet 70%-os alkohollal lehet fertőtleníteni.

Elektródák és szivacsok

A gumi-lapelektródákat és a szivacsokat langyos vízzel kell tisztítani.

Fertőtlenítéshez makacs szennyeződés esetén 70%-os alkohololdatot használhatunk.

A gumi-lapelektródák eközben elszíneződhetnek.

Lehetséges, hogy a szivacsok csekély vízkeménységnél nem eléggé vezetőképesek, így a kívánt áramerősséget nem érik el. Ez előfordulhat a szivacs fertőtlenitése után is. A víz vezető-képességének fokozására sóoldatot használhatunk.

Ha az elektródákat nem használjuk, a szivacsokat el kell távolítani. Ez meghosszabbítja az elektrodák és a szivacs élettartamát. A szivacsokat rendszeresen fel kell újítani. Ajánlatos egy tartalék elektróda- és szivacskészletet tartani.

Páciensvezeték

Rendszeresen nézze át a vezetékeket sérülések szempontjából. Ajánlatos tartalék elektróda-készüléket tartani.

Hibakeresés

LED-ek és kijelzők nem világítanak

Feltehetően az akkumulátor lemerült

Hibakód "Fehlercode..." jelenik meg a képernyőn

A készülék az öntesztelés során hibát talált. Távolítsa el az esetleg csatlakoztatott tartozékokat, s a készüléket ismét kapcsolja be. Vegye fel a vevőszolgálattal a kapcsolatot, ha a kód ismét megjelenik. A készülék feltehetően hibás.

Oldal 14

Kapcsolatellenőrzés nem működik

Vizsgálja meg először is, hogy választott-e kezelőfejet. Ellenőrizze le a kapcsolatellenőrzést úgy, hogy a kezelőfejet egy vízzel teli edénybe teszi. Lehet, hogy működik a kapcsolatellenőrzés, csak a használt kontaktgél nem felel meg a kívánalmaknak. Ha Önnek több kezelőfej áll rendelkezésére, le tudja ellenöőizni, hogy a hiba a gélben, a kezelőfejben, vagy magában a készülékben van-e.

Kis, vagy elégtelen kimenő áram

* Páciensvezetéket megvizsgálni törés, vagy rossz kontaktus szempontjából

* Gondoskodjon arról hogy a szivacsok elég nedvesek legyenek

* Ellenkező esetben sóoldatot használni

* Elektródákat tisztítani, s a kontaktfelületeket ellenőrizni