Curapuls 970 használati utasítás

A Curapuls 970 egy rövidhullámú készülék, aminek segítségével a nagyfrekvenciás energiát szelektíven eljuttathatjuk a mélyen fekvő szövetekbe anélkül, hogy a környező területeket is érné a nagyfrekvenciás energia. Kapacitív és induktív elektródákat használhatunk a készülékhez. A kapacitív elektródával nagy felületet kezelhetünk, míg az induktívval inkább a mélyebben fekvő testrészeket.

# Folyamatos rövidhullám terápia

A folyamatos terápiánál a személy hőérzetét kell alapul vennünk a kezelésnél. A kimeneti energia maximum 400W lehet. Az automata hangolás segítségével a beállított teljesítmény fennáll az egész kezelés alatt. Ez a kezelés fokozza a keringést és stimulálja a metabolikus folyamatokat.

# Pulzáló rövidhullám

A pulzáló rövidhullámnál elenyésző a hőhatás, de a biológiai hatás fokozott. A maximális kimeneti teljesítmény 1000W(csúcs teljesítmény) . Az átlag teljesítmény 6W és 80W között váltakozik az impulzus ismétlődési frekvencia függvényében. 10 fokozatban 15-200Hz között állítható az  ismétlődési frekvencia.

Az akut problémáknál ahol a hőkezelés kontraindikált nagyon jól alkalmazható a rövidhullámú kezelés. A metál implantátum sem abszolút kontraindikáció.

Néhány specifikus indikáció

Post-traumás állapot

Post-operatív állapot

Akut gyulladás

Akut sport sérülések (hematómák, ficamok).

# Szerviz és karbantartás

A Curapus 970-t legalább évente ellenőriztessük az erre jogosult szervízzel. Csak a készülék javítására kiképzett személy javíthatja illetve ellenőrizheti a készüléket.

# Kombinációs terápia

Mivel a készülék erős elektromágneses sugárzást bocsát ki, ami hatással lehet más készülékek működésére, ne használjuk más készülékkel kombináltan a rövidhullámú készüléket.

# Űzembe helyezés

A jó légmozgást biztosítani kell a készüléknek. Ne tegye ki a készüléket közvetlen napfénynek, ne helyezze fűtőtest közelébe. Ne tegye ki a készüléket vibrációnak, rázkódásnak és ne használja hidroterápiás helyiségben. Kezelés közben rögzítsük a kerekek fékjeit. Ha folyadék kerül a készülékbe, azonnal kapcsolja ki a készüléket és huzza ki a konnektorból és ellenőriztesse az erre jogosult szervízzel. A készüléket ne a karjainál fogva mozgassa.

A készülék csak földelt hálózati konnektorba csatlakoztatható.

# Általános tudnivalók

Kérjük, hogy a kezeléseket a terápiás füzetben (külön rendelhető) található javaslatok alapján állítsa össze. Fontos az indikációk és kontraindikációk tanulmányozása.

csak az eredeti elektróda kábelek használhatók a készülékhez

hallókészüléket ne használjon kezelés alatt a páciens

kezelés alatt a páciens ne érjen semmilyen fémfelülethez

elektróda kábelek ne érjenek össze és ne érjenek semmihez kezelés alatt

a kezelő a kezelés alatt tartsa szemmel a pácienst

a kábeleket helyezze a karon található kábelrögzítőbe

# Bútorok és ruhák

csak fémmentes bútorokat használjon

minden kezelésnél vetkőztesse le a pácienst és helyezzen törülközőt az elektróda és a bőrfelület közé, hogy az izzadást elkerülje

szívritmusszabályzót használó paciens ne közelítse meg a készüléket és kezelése tilos

# Fémimplantátumok

Folyamatos rövidhullám kezelése tilos fémimplantátummal rendelkező páciensnek

# Elektromágneses interferencia

a kapacitív elektródákat legalább 8mm-re helyezzük a páciens bőrétől

ne legyen a készülék közelében semmilyen fémtárgy, mert antennaként működik( különösen 5.5m hosszú).

rövidhullámhoz külön fázist használjon, ha lehet

a hálózati kábelét soha ne tekerje össze, ha rövidíteni akarja és ne használjon hosszabbítót,

csak fémmentes széket használjon

a hálózati kábel ne menjen a páciens illetve karok közelében

az elektromágneses interferencia faraday kalitkával kiküszöbölhető

intenzitást csak kezelés közben állítsuk behelyezett elektródákkal

1 Idő kijelzés

a kezelés félperces időtartamokban látható

villogó pont jelzi a kezelés lefolyását

2 Intenzitás kijelző

minél több vonalat látunk a kijelzőn, annál nagyobb az intenzitás

3 Indikátor lámpa

ha a készülék behangol, akkor kialszik

kezelés közben rövid időtartamokra felvillanhat

4 Intenzitás szabályzó

az intenzitás beállítására szolgál

különböző elektródáknál más más a használható maximális intenzitás

az intenzitás szabályzó mellett láthatóak a lehetséges beállítások

# CPL

folyamatos rövidhullámnál a circuplód elektródát használva a maximum a 6-os

# FPL

flexiplód elektródát használva a maximum a 7-es szint mindkét üzemmódban

# CPL

Pulzáló üzemmódban a circuplód elektróda a 8-as szintig használható

Az intenzitás beállítását mindig a minimális szintről (0 pozíció) kezdjük.

5-6 Idő beállító kapcsoló

0-30 perc között állítható

+ gombbal felfelé  –gombbal lefelé állítható

intenzitás beállítása után visszafelé számol az óra

az idő lejárta után hangot ad a készülék és visszaszabályozza az intenzitást

a kezelés csak az idő beállítása után indítható

7 Kezelési forma választó kapcsoló

I pozíció folyamatos rövidhullám

többi pozíció pulzáló rövidhullám 15-200Hz között állítható

8 Főkapcsoló

bekapcsolás után az indikátor lámpa és az idő kijelző kigyullad

9 Elektróda kar rögzítő hely

10 Adapter földelés csatlakozó

adapter csatlakozó circuplód elektródához

11 Elektróda kábel csatlakozó

A készülék hátulján található egy automata. Ha túláram miatt leoldana akkor 2 perc után próbáljuk visszakapcsolni, de előzőleg az időt állítsuk nullára.

A ventillátor nyílását ne takarjuk el soha

# Kapacitív elektródák

Dics elektródák(schliephake)

Az elektróda 5 mm lépésekben folyamatosan állítható.

Az elektródáknál a törülköző használata javasolt a bőr és az elektróda közé

Rubber (gumi) elektróda

2 cm vastag közti anyag használata szükséges az elektróda és a bőr között

# Indukciós elektródák

Az elektródáknál a törülköző használata javasolt a bőr és az elektróda közé

Flexiplode

Circuplode

Adapter segítségével csatlakoztatható a készülékhez

Two way (osztott csatlakozó)

Evvel a csatlakozóval két kapacitív elektródát használhatunk egy gumielektródával (két térd egyidejű kezelése)

Indikáció

Fájdalom

Arthrosis

Neuralgias

Neuritis

Vasomotoric head ache

Post traumatic kondíciók

Hipertónia

Arthrosis

Neuralgias

Reflexhypertonia

Post traumatikus  kondíciók

Rándulás és ficam

Zúzódás

Repedés szakadás

Csonttörés

Vérömleny

Horzsolás

Post operatív kondíciók

Állkapocs, láb, csípő operációk után

Gyulladások

Chronic osteitis

Bursitis

Sinusitis

Perifériális vérkeringési problémák

Decutius

Oedema

# Absolute kontraindikációk

Reumatikus arthritis

Rosszindulatú daganatok

Szívritmusszabályzó

Terhesség

Tüdőbaj

Láz

Nem bizonyított hagyományos kontraindikációk

Osteoporosis

Hemophilia

Gyorsan osztódó szövet

Vérzékenység elleni gyógyszert szedő egyén számára

Általános tudnivalók

Karbantartás és tisztítás előtt húzza ki a hálózati konnektorból a készüléket.

A készülék hátlapjának levétele és javítása csak az erre felhatalmazott és kiképzett személynek lehetséges.A készülék nedves ruhával karcolásmentes háztartási folyékony tisztítószerrel tisztítható.Az elektróda karok, kábelek elektródák szintén az előbb említettek szerint tisztíthatók.

Flexibilis gumi elektródák

Naponta tisztítsa a gumielektródákat normál kézmeleg vízben. Ha szükséges háztartási szappan használható. Hogy a csatlakozó korrózióját elkerüljük, a kábelt teljesen ne merítse vízbe. Zsír és olaj nem érheti az elektródát. Használat előtt szárítsa meg tökéletesen az elektródát. 70%-os alkohollal sterilizálható a gumielektróda.

Elektróda kábelek

Ellenőrizze a kábeleket rendszeresen . Rossz kontaktus helyi felmelegedéseket okozhat. Törés,  repedés esetében a csere javasolt.