EN-DYNAMIC  üzembe helyezési és karbantartási utasítás.

Helyiség kialakításának  leírása.

Az EN-DYNAMIC készülékek és levegőcsövek alkotják a rendszert. Nagynyomású levegővel a levegőkompresszor látja el a készülékeket. Egy átlagos edzőteremben egy kompresszor 10 készüléket láthat el levegővel. Ha az EN-DYNAMIC készülékek nagyon intenzíven változtatják a terhelést, akkor maximum 6 készüléket javasolt használni egy kompresszorral. Az ENRAF-NONIUS cég a JUN-AIR gyártmányú kompresszor 6-os modelljét használja, mint standard kompresszort.

Fontos:

A JUN-AIR kompresszor nem használható folyamatos üzemben. Az üzemidő és a szünetidő aránya 50%. Ez azt jelenti, hogy maximum 15 percet mehet folyamatosan és minimum 15 percet pihennie kell. Ha meghaladja az 50%-ot  az üzemidő és a szünetidő aránya, akkor be kell iktatni második kompresszort vagy egy nagyobb kapacitásút kell használni.

A helyiség előkészítése a készülékek telepítése előtt

Az installálás előtt célszerű egy telepítési rajzot készíteni. Rajzoljuk be a kompresszor és a készülékek helyét a megfelelő készülék elhelyezés szerint.  Jelöljük be a hálózati csatlakozó és a kompresszor helyét.

Helyezze a kompresszort egy helyiségbe közel az EN-DYNAMIC készülékekhez. A kompresszor és a legközelebbi készülék közötti távolság nem érheti el az 5 métert. 8mm-es flexibilis levegőcsövet használjon a készülékek és a kompresszor összekötésére. A készülékek egymáshoz viszonyított távolsága nem haladhatja meg az 1-5 métert.  Ha beépíti a levegőcsövet a padlóba vagy falba, akkor fém csövet használjon. Ne telepítse a kompresszort zárt, levegőtlen helyiségbe. A kompresszor helyiség levegőjének hőmérséklete nem érheti el a 35C-ot.

Az EN-DYNAMIC installációs kit rendelési száma:1411.800

Fontos

Az EN-DYNAMIC készülékeket szilárd és sima felületre kell helyezni.  Az egyes  készülékek súlya elérheti a 240kg-ot.

Helyezze a készülékeket megfelelő távolságra egymástól és a faltól.

Úgy helyezze el a készülékeket egymástól, hogy a készülékek mozgástartománya ne akadályozza a mellette levő készüléket.

A tápcsatlakozó, a kompresszor, és a készülékek közelében (1,5m) legyen.

Használjon kábelcsatornát a vezetékek talajon vagy falon történő elvezetéséhez.

Minden EN-DYNAMIC készülék igényli a levegő hálózat, és a fali földelt konnektor kiépítését.

Használjon időkapcsolót a kompresszorhoz, hogy megakadályozza az éjszakai működését a kompresszornak amennyiben a levegőcsövek szivárognának.

A kompresszort levegő, és olajszűrővel kell ellátni.

2. A levegőcsövek telepítése és karbantartása.

2.2 A levegőcsövek telepítése.

A csöveket maximum 10-cm-es rádiusszal hajlítsuk, ha nem lehetséges, akkor könyök csatlakozót használjunk.

Ha egy falon fúrt lyukon keresztül vezetjük a levegőcsövet, akkor előtte a csövet dugaszoljuk be, hogy semmilyen szennyeződés ne kerüljön bele. A legkisebb szennyeződés tönkre teheti a készülékek nyomás szelepét.

A kompresszorban használt szintetikus olaj károsíthatja a tömítést. Használjon TEFLON PTE tömítést.

Polikarbonát szűrőt tilos használni.

Tilos a kompresszort pincébe helyezni.

A nagy magasságbeli különbséget kerülje a levegőrendszerben.

A kondenzvíz és az olaj a rendszer legalacsonyabb pontján gyűlik össze.

Ha szükséges, akkor a rendszer legalacsonyabb pontján helyezzen el egy gyűjtőt.

A levegőrendszert úgy építse ki,  hogy mozgás lehetősége legyen, mivel a készülékek használat közben kicsit mozoghatnak.

2.3 A levegőrendszer tisztítása

Az EN-DYNAMIC készülékek csatlakoztatása előtt tisztítsa ki a rendszert. Először installálja a kompresszort.

Először kapcsolja be a kompresszort (zárt kimeneti szeleppel) és várja meg, amíg kikapcsol a maximális nyomásértéknél.

Óvatosan nyissa ki a kimeneti levegőszelepet és fújassa ki a rendszerben lévő szennyeződést. Ne irányítsa a cső végét más személy vagy testrész felé.

Kapcsolja ki a kompresszort.

2.4 A levegőkör ellenőrzése.

Zárja le vakdugóval a csöveket.

Kapcsolja be a kompresszort és várja meg, amíg eléri a maximális nyomást és kikapcsol.

Ellenőrizze, hogy a nyomás a rendszerben nem esik a kompresszoron lévő nyomásmérő segítségével. Használjon szappanos vizet az esetleges szivárgás megtalálásához.

2.5 A levegőrendszer karbantartása.

Hetente

Ellenőrizze a levegőcső csatlakozásait és a csövet sérülés és szivárgás szempontjából.

Ellenőrizze az EN-DYNAMIC készülékeket esetleges belső szivárgások felderítéséhez.

Ellenőrizze az olaj (0,01 mikron) és levegő (5 mikron) szűrőket.

Éves ellenőrzés:

A rendszer használatától (kompresszor) függően, de legalább évente az olaj és levegő szűrőket cserélni kell.

3. A kompresszor installálása és karbantartása.

Védje a kompresszort esőtől, párától, portól és fagytól.

A kompresszort megfelelő közelségbe helyezze a készülékekhez.

8mm-es flexibilis csövet használjon a levegőrendszer kiépítéséhez.

Az EN-DYNAMIC készülékeket relatív egymáshoz közel helyezze el 1,5m-re maximum.

A kompresszort és a készülékeket tanácsos egy helyiségben elhelyezni, hogy ne legyen nagy hőmérséklet különbség az egyes készülékek és a kompresszor között. Így megelőzhető a kondenzáció kialakulása a levegőrendszerben és az EN-DYNANIC készülékekben.

Ha mégis nagy távolságra helyezné a kompresszort a készülékektől, akkor használjon fém levegőcsövet. Ez szintén tanácsos az esetleges beépített (padló, fal) levegőrendszer esetében.

Tilos a kompresszort zárt levegőtlen helyiségben elhelyezni. A helyiség hőmérséklete nem érheti el a 35C-ot. Magas hőmérséklet esetén az olaj elpárolog és bekerül a levegőrendszerbe és így a készülékekbe.

A kompresszorhoz hálózati (220V) csatlakozó kialakítása szükséges. Használjon olaj és levegőszűrőt a kompresszor kimenetén.

Fontos

Használjon heti program beállítással időkapcsolót a kompresszorhoz. Így növelheti a kompresszor élettartamát és pénzt spórolhat meg. Ha nem használja a kompresszort hosszabb ideig, akkor kapcsolja ki.

Figyelmeztetés

A kompresszor használata előtt győződjön meg a megfelelő hálózati feszültség (220V) meglétéről.

Földelt konnektorba csatlakoztassa a kompresszort.

8bar nyomás esetében a kompresszor áramfelvétele 2,9A 230V-60Hz-en.

Esetleges javításoknál csak eredeti alkatrészeket használjon.

A kompresszorban a levegő  nyomása nem lehet magasabb, mint ami a készüléken fel van tüntetve.

Ne változtassa meg a kompresszor alsó nyomásérték beállítását.

A kompresszor közelében ne használjon gyúlékony anyagokat.

Ne érintse a kompresszort, amikor az működik.

Ne irányítsa a levegőcsövet más személy vagy annak testrésze felé.

Gyermeket tartsa távol működő kompresszortól.

Működő kompresszort ne hagyjon felügyelet nélkül.

Fontos

A kompresszor szállítás és működés közben  mindig függőleges helyzetben legyen.

A kompresszor használatba vétele előtt távolítsa el a sárga zárókupakot a levegőbemenetéről.

35C-os hőmérsékletnél nagyobb hőmérsékletű zárt helyiségben ne használja a kompresszort.

0C-os hőmérsékletnél kisebb hőmérsékletű zárt helyiségben ne használja a kompresszort.

Opcionálisan rendelhető ventillátor a kompresszor hűtéséhez.

A kompresszor maximális nyomása 9,5bar. 8,5bar nyomásnál kisebb kimeneti nyomás esetében az EN-DYNAMIC készülékek nem fogják tudni a maximális terhelés elérni.

3.2 Installáció

A gyári installációs leírásban szereplő 7-es ábrán találhatók a továbbiakban szereplő hivatkozási számok.

Csatlakoztassa a kompresszort a kiépített levegőrendszerhez.

Csatlakoztassa a kompresszort a hálózati fali (220V) csatlakozóhoz.

Mielőtt bekapcsolná a kompresszort ellenőrizze, hogy eltávolításra került a levegőbemeneten lévő záródugó és a kimeneten fel lettek-e szerelve a szűrők (4-es jelölés).

Az installálás után várjon egy órát és utána ellenőrizze az olaj szintet (1-es jelölés). Az olaj szintnek a maximum és minimum között kell lennie. Ha szükséges öntsön utána olajat.

Csatlakoztassa a kompresszort a fali csatlakozóba és kapcsolja be.

Ellenőrizze, hogy a maximális 9,5-11bar között kikapcsol (7-es jelölés).

Lassan nyissa ki a kimeneti szelepet (6-os jelölés) és ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a rendszer.

3.3 A kompresszor karbantartása

Heti karbantartás

Ellenőrizze, hogy nem szivárog-e a  levegőrendszer illetve a csatlakozók.

A kondenzvizet engedje le egy kis tartályba (7-es ábra 3-as jelölés).

Ellenőrizze és ürítse az olaj és levegőszűrőt, ha szükséges.

Ellenőrizze az olaj szintet és öntsön utána (7-es ábra 2-es jelölés) ha szükséges.

Ellenőrizze, hogy a kompresszor nem melegszik-e túl működés közben. Nem érheti el a 105C-ot.

Havi karbantartás

Ellenőrizze és szükség esetén tisztítsa illetve cserélje a bemeneti levegőszűrőt.

Szemrevételezéssel  ellenőrizze a kompresszort és ha kell akkor tisztítsa meg a jobb hűtés érdekében.

Évente történő karbantartás

Cserélje a levegő bemeneti szűrőt.

Ellenőrizze a kompresszor leírásában található instrukciók alapján a biztonsági szelepet.

Cserélje az olajat, ha szükséges.

A kompresszor leírásában megtalálható instrukciók alapján végezze el a megelőző karbantartást.

A gyári (ENRAF-NONIUS) installációs utasítás végén megtalálható a kompresszor megelőző karbantartásának leírása. A poszter kinyomtatható és elhelyezhető a kompresszor közelében.

4. EN-DYNAMIC készülékek installálása és karbantartása.

A készüléket palettán szállítják le. Néhány készülék esetében a vezérlő doboz és annak tartócsöve lerögzítve megtalálható a készülék dobozában. A vezérlő dobozt a EN-DYNAMIC készülék installálása előtt fel kell szerelni.

Az EN-DYNAMIC készülék installálása előtt a hálózati feszültséget ellenőrizni kell.

4.2 A vezérlő doboz felszerelése

Távolítsa el a rögzítő pántokat.

Távolítsa el a 4db tartócső  rögzítő csavart.

Ellenőrizze a tartócső  rögzítő furatokat hogy nem sorjásak-e.

Ellenőrizze az elektromos kábeleket és a levegőcsöveket hogy nem sérültek-e.

Fűzze be a tartócsőbe az elektromos vezetéket és a levegőcsövet abban az esetben, ha a vezérlő doboz  és a tartócső külön kerül leszállításra.

Helyezze a vezérlődobozt és a tartócsövet megfelelő pozícióba.

A tartócsövet rögzítse a készülékhez.

Előre felhelyezett vezérlődoboz installálása

A vezérlődoboz alatt a tartócsövön található csavarokat lazítsa meg és fordítsa a vezérlődobozt a megfelelő pozícióba és húzza meg a csavarokat.

Külön szállított vezérlődoboz installálása

Csatlakoztassa az elektromos vezetékeket és a levegőcsöveket a vezérlődobozhoz.

Helyezze a vezérlődobozt a tartócsőre majd fordítsa a megfelelő pozícióba majd rögzítse azt.

EN-DYNAMIC készülék elhelyezése

Ellenőrizze, hogy megfelelő-e a távolság az egyes készülékek között.

Helyezze a palettát a készülékkel együtt olyan közel az eredeti helyhez amilyen közel csak tudja.

Távolítsa el a rögzítő köteleket.

Óvatosan emelje fel a készüléket és távolítsa el a palettát.

Helyezze el a készüléket a saját lábaira. A készülék a lábai segítségével kiszintezhető.

EN-DYNAMIC készülék működéshez történő előkészítése

Csatlakoztassa a készüléket a fali csatlakozó aljazatba és a levegőrendszerhez.

Ellenőrizze a készülék típusát.

Kapcsolja be a készüléket. A készülék öntesztet futtat le. Az önteszt után a készülék típusa jelenik meg. Ha a típus kijelzés nem megfelelő, akkor kiképzett szakembernek át kell állítani a megfelelő típusra.

Ha a típus kijelzés nem megfelelő volt és át lett állítva a megfelelő típusra, akkor utána  egy kiképzett szakembernek kalibrációs tesztet kell fefuttatni.

4.5 EN-DYNAMIC készülékek karbantartása

Kiképzett szerviz szakemberrel végeztesse el a készülék karbantartását. Ellenkező esetben a készülék garanciája érvényét veszti.

4.6 EN-DYNAMIC készülék ideiglenes leválasztása a levegőrendszerről.

Ellenőrizze a kompresszor kimeneti szelepét.

Engedje ki a nyomást a készülékből úgy, hogy a terhelést 0-ra állítja.

Engedje ki a nyomást a levegőrendszerből.

Csatlakoztassa le a levegőcsövet a készülékről és a levegőrendszerről.

Használjon lezáródugót, hogy ne kerülhessen szennyeződés a levegőrendszerbe.

Húzza ki a hálózati kábelt.

Nyissa ki a kompresszor kimeneti szelepét.

A készülék karbantartás utáni üzembehelyezése az előbbiekben leírtakkal ellenkező sorrendben történik.

EN-DYNAMIC installációs kitt

Installációs és karbantartási kézikönyv    1412.789     1db

EN-DYNAMIC használati utasítás                 1412.791     1db

Levegőcső  5,5X8mm PA fekete 25m           3444.651    1db

Benyomós könyökcsatlakozó 2X8mm          3451.288    9db

T csatlakozó 8mm  MS                                     2049.920    9db

Záró dugó 8mm   PA                                         2049.345    2db

Banjo csatlakozó 8mm ¼ col PA                      2049.344    1db

Csővágó                                                                3451.249    1db

Kompresszor specifikáció

JUN-AIR model 6S-15 standard

230V-50Hz                      3444.668

Hálózati feszültség      230VAC-50Hz

Áramfogyasztás (8bar)   2.9A

Levegőtartály                   15l

Nyomáskapcsoló     9-11bar között szabályoz

Kapacitás                   50l/perc

Súly:                            28kg

Standard tartozékok: nyomás szabályozó, kimeneti szelep, manuális gyüjtőtartály, 15l levegőtartály, hordozó fogantyú.

Az ENRAF-NONIUS kimeneti olaj és levegőszűrővel szállítja.