SONOPULS 492 HASZNÁLATI UTASÍTÁS

  - Általános ismertető

A Sonopuls 492 két teljesen azonos multifunkcionális elektroterápiás csatornával

és multifrekvenciás ultrahang csatornával van ellátva. Az elektroterápiás csatornák kombinálva, vagy egymástól függetlenül működhetnek. Az elektroterápiás csatorna és az ultrahang kombinált használata lehetővé teszi a kombinált terápiát. A többi, fennmaradó elektroterápiás csatorna ez idő alatt függetlenül használható. Ezek a kombinációk lehetőséget adnak hogy a készülékkel a lehető legnagyobb erősítését érjük el az aktuális hullámformának , az ön szakszerű kezelése mellett.

Ez a készülék csak fizikoterápiában, rehabilitációban vagy ezek határterületein képzett személyzettel működtethető.

  - Terápiás lehetőségek

Ultrahang kezelések 1 és 3 MHz folyamatos és pulzáló módon. Elektroterápia alacsony, közepes és TENZ, nagyfeszültségű és mikrohullámú kezeléssel. Az alkalmazás során ezek az áramok többek között csökkentik az izomtónust, kezelik a fájdalmat, gyorsítják a keringést és a szöveti regenerációt. Az ultrahang és elektroterápia kombinálása pl. ideális a helyi triggerpontok és fájdalompontokhoz.

  - Mulifrekvenciás kezelőfej

Az ultrahang kezelőfej a Sonopuls 492-es készüléknél un. multifrekvenciás fej. Mindegyik kezelőfej használható 1 és 3 MHz frekvenciájú ultrahanggal. A fejek nagy és kis felületű kezelésekre, és víz alatti kezelésre is alkalmassak.

A kitűnő hullám karakterisztika jellemzők, ergonómiai tervezés és a hatásos kontaktus kontroll, optimális kezelést tesz lehetővé.

  - Végezetül

Ön bölcsen döntött hogy a a Sonopuls 492-t választotta. Reméljük, hogy megelégedéssel használja sok éven keresztül. Amennyiben kérdése vagy javaslata van, kérjük forduljon a helyi kereskedőhöz vagy a márkaszervízhez.

2.1 Fontos figyelmeztetések

Fontos hogy mielőtt használja a Sonopuls 492-t olvassa el gondosan a kezelési útmutatót. Legyen biztos abban, hogy minden személy, aki használja a berendezést, rendelkezik ilyen útmutatóval.

A következőkre kell figyelemmel lenni a Sonopuls 492 használata előtt:

1. Tisztában kell lenni az ellenjavallatokkal, lásd. 3. fejezet.

2. Soha ne hagyja egyedül a kezelt személyt.

3. A készüléket ne használja rövidhullámú készülék közelében ( 2 m-en belül).

4. Nem szabad használni vizes, párás helységben (pl. hidroterápiás helyiség).

A gyártó nem vállal felelőséget a készülék nem megfelelő használatáért, ha használata eltér a kezelési útmutatóban leírtaktól.

2.2 Általában

Ha a készüléket bekapcsoljuk, az összes fontos funkciót egy belső mikroprocesszor ellenőrzi. A készülék működése során az aktuális kimenő áram mérése folyamatosan történik, és a processzor a beprogramozott értékkel hasonlítja össze a pillanatnyi kimenő áramot ha a gyári paraméterektől eltérő kimenő áramnagyságot észlel, a készülék azonnal leáll.

2.3 A kontaktus szabályozása nem teljes érintkezés esetén

Ha a kezelőfej csak részlegesen érintkezik a testtel, a kezelés megszakad. Ha nincs elég helye a kezelőfejnek, hogy a pácienssel kapcsolatba lépjen, a kezelés megszakad. Az intenzitás kijelző villogni kezd és a kezelés megszakad.

2.4 Kizárás

Elektroterápia nem javasolt a következő speciális alkalmazáskor:

-koponyán belüli kezelés, mint pl. alvásterápia

-transzcordiális kezelés (az elektródák alkalmazása a mellkason növelheti a  szív fibrilláció kockázatát)

Cervical occipitalis kezelések

2.5 Áramsűrűség

Az ide vonatkozó szabvány  „Therapeutic Electrical Stimulation Equipment „ IEC 60601-2-10 (BS 5724 2.10.rész). A max. megengedhető áramsűrűség 2 mA R.M.S./cm 2. Hogy meggyőződjünk, hogy ezt az értéket ne érjük el, osszuk el a hatékony elektród területtel (cm 2-ben) a kimenő áramot, a kapott értéknek kisebbnek kell lenni, mint a 2 mA R.M.S./cm 2.

Megjegyzés: az elektródák felhelyezését óvatosan és biztosan helyezzük fel, a kis elektródák nagy intenzitás mellett bőr irritációt vagy égést okozhatnak.

2.6 Elektromágneses interferencia

Egy páciensen használni nagyfrekvenciás műtő berendezést, és közben elektromos stimulálást végezni tilos, mert a stimuláló elektródok helyén égés következhet be. Tehát azonos idejű használat tilos. Több információért lásd 4. fejezet installálás.

2.7 A termék megbízhatósága

A termék megbízhatóságával kapcsolatos jogok egyre több országban eredményesen alkalmazzák. A termék megbízhatóságával kapcsolatos jogok magukba foglalják, többek közt, hogy az utolsó  termék gyártása után 10 évvel a gyártó a forgalomba hozott termékért.

3.1 Indikációk

3.1.1. Ultrahang indikációk

-olyan állapotokban, amelyek hatnak az izületekre, csontra és izomszövetekre

-rheumatoid arthritis (nem akut)

-perifériális idegrendszerre hatás

-vérkeringésre gyakorolt hatás

-belső szervekre gyakorolt hatás

-bőrre, gyulladt szövetekre hatás

Dupuytren kontraktura

Nyílt  sebek, fekélyek, post traumatikus esetek

3.1.2.Diagnosztika, elektromos tapogatás a következők lokalizálására:

A. fájdalompontok

trigger pontok

hyperesztézises területek (túlzott érzékenység)

motorikus ingerpontok

S/d görbe

B. Autonóm rendellenességeknél:

váll-kéz szindróma

Raynaud-szindróma

Buerger-betegség

Südeck-szindróma

neurológiai megbetegedések

mialgiák

C. Izomstimuláció:

a motorikus érzés visszaállításához

atrophiánál, részbeli/teljes bénulásnál

inkontencia külsö és belsö kezelésénél

rehabilitációnál

izomtréningnél (sport)

neurológiai megbetegedések

D.Iontoforézis

E. Sebgyógyítás

Bőrsérüléseknél, amelyek oka keringési problémák

Post-operatív sebgyógyításnásnál

3.1.3 Indikációk (Kombinált terápia)

Myofascialis trigger pontok

Ismert érzékenység

Kezdeti neurológiai gyulladás

## 3.2. Abszolút specifikus kontraindikációk

Ultrahang

szem

szív

terhesség

epifízis korong

agyszövet

here

3.2.2 Kontraindikációk

Elektroterápia

láz

tumor

tuberkulózis

helyi gyulladás

trombózis

terhesség

szívritmus szabályzó

fém implantátumok

3.2.3. Kontraindikációk kombinált terápia esetén

U.az mind külön külön

3.3 Relative specifikus kontraindikációk

(Ultrahang)

-

-érzékelés hiánya

-tumor

-endoprotézis

-

-

-szeptikus gyulladás

-cukorbetegség

4.1.Csatlakozás

A készülék földelt  csatlakozóval van ellátva, és csak földelt dugaljhoz csatlakoztatható.

A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizzük a feszültséget és frekvenciát, hogy az előírásnak megfelel e.

A Sonopuls 492 csak ENA -1550 adapterrel használható.

4.2 A készülék csatlakoztatása a hálózati adapterhez

Csatlakoztassa a hálózati adaptert a (3-1) csatlakozóba majd a hálózati dugaljba. A (6) lámpa jelzi hogy a készülék csatlakoztatva van a hálózathoz.

4.3. Bekapcsolás és önteszt

Kapcsolja be a készüléket a főkapcsolóval (1).

A bekapcsolás után a készülék végrehajtja az öntesztet.

Az önteszt végén ha minden rendben van akkor egy hangot hallunk. Ha hiba fordul elő, az error kód jelenik meg a kijelzőn. Lásd 7. Fejezet.

4.4.A készülék lecsatlakoztatása a hálózatból

Kapcsolja ki a készüléket a főkapcsolóval (1).

Húzza ki a fali konnektorból a hálózati csatlakozót.

4.5. Akkumulátorról történő működés (opcionális)

A készülék használható a hálózati feszültségtől függetlenül az opcionálisan beszerezhető akkumulátor megfelelő behelyezése és feltöltése után. A főkapcsoló kikapcsolt állapotában is tölti az adapter az akkumulátort. Javasoljuk, hogy amikor csak lehet, használja a hálózati adaptert hogy az akkumulátor élettartamát meghosszabbítsa.

Javasoljuk, hogy 2601.016 típusú Enraf-Nonius akkumulátort használja. Lásd 6.4.

4.6. Üzembe helyezés:

Ne helyezze a készüléket sugárzó hő közelébe (radiátor).

Kerülje a sugárzó napfényt, esőt, port és a rázkódást.

Ne használja a vezeték nélküli telefont a készülék közelében.

A készülék nem használható hidroterápiás helyiségben.

Ha folyadék kerül a készülék belsejébe, akkor azonnal húzza ki a hálózati adaptert és kapcsolja ki a készüléket.

Csak ENA-1550 típusú adapter használható.

4.7. Elektromágneses interferencia

Nagyfrekvenciás készüléktől legalább 2m távolságra helyezze a készüléket.

Hogy elkerüljük az elektromágneses interferenciát, nagyon ajánljuk, hogy külön fázist alkalmazzanak a Sonopuls 492 és és a mikrohullámú és rövidhullámú készülékekhez., és a távolság legalább 2 m legyen köztük.

Használjon olyan hálózati fázist amelyikhez nincs nagyfrekvencia csatlakoztatva

Győződjön meg hogy a nagyfrekvenciás készülék hálózati kábele nem közelíti meg a Sonopuls 492-t illetve annak hálózati kábelét ill. a beteget.

### 5.1. KEZELŐSZERVEK

5.1.1. A készülék

1. Be-ki kapcsoló

2. Típustábla

Ez a tábla tartalmazza a készülék adatait - típus- és szériaszám, elektromos csatlakozási adatok, hálózati feszültség, hálózati frekvencia.

3-1. Csatlakozás hálózati adapterhez

3-2. Távirányító csatlakozója (opció)

4-1. Csatlakozó pácienskábel elektroterápia

4-2. Ultrahang kezelőfej csatlakozás

5. Akkumulátor állapot kijelzés (opció, ha van akkumulátor a készülékben)

Folyamatos zöld: akkumulátor feltöltve

Villogó zöld: az akkumulátor töltést igényel, csatlakoztassa a hálózati adaptert

Sárgán világít akkor a készülék hamarosan ki fog kapcsolni

Nem világít akkor,ha nincs akkumulátor a készülékben vagy az akkumulátor hibásan csatlakozik a hálózati adapterhez.

6. Hálózati adapter lámpa

Jelzi, hogy a fő adapter a hálózathoz csatlakoztatva van.

7. Terápiaválasztás

Elektroterápiás választógomb, áram csatorna választó, összekapcsolt áramcsatornák, választás a program lépések között, ultrahang, vagy kombinált terápia.

8. Hullámforma kiválasztó gomb

Különböző hullámforma kiválasztására szolgál

9. Választókapcsoló a következőkhöz

Vivőfrekvencia, impulzustartam, mikroáram frekvencia, interferencia-forma, váltóáram-mód, magasfeszültség és mikro-áram) és ultrahang frekvencia

10. Választókapcsoló a következőkhöz

ingerfrekvencia, fázisintervallum, burstfrekvencia (orosz stimuláció), vektorpozíció, balansz, diadinamikus áramformák, frekvenciamoduláció (spektrum) és ultrahang ciklus

11. Választókapcsoló a következőkhöz

Modulációs idő (spectrum), duty cycle (orosz stimuláció), burst frekvencia (TENS) és

a letárolt memória helyek száma (protokoll)

12. Választókapcsoló a következőkhöz

Trapéz beállítása, a vektor forgási idő és a kezelési idő beállítása.

13. Választókapcsoló a következőkhöz

Az aktuális csatorna, CC konstans áram és CV konstans feszültség és polaritás és ultrahang egység.

12+13 Vészleállítás !

Ha ezeket a gombokat együttesen megnyomja, a terápia minden csatornán azonnal megszakad!

14. Enter/megerősítés

A kiválasztott áramforma elfogadása, az előre beprogramozott, és előhívott javaslat elfogadása.

15. Memória gomb

A programok letárolására és előhívására szolgál

16. Központi szabályzó

Beállításra és paraméter kiválasztásra szolgál

17. Intenzitás-szabályzó

Az 1-es és 2-es csatorna intenzitását állítja, illetve 4 pólusú interferencia esetén mindkét csatorna intenzitását szabályozza.

18. Ultrahang intenzitás kontroll

19. Intervallum-szimbólum

Ez a szimbólum jelzi az intervallumot a sorrendben (szekvenciálisan) lejátszott egyes programok között.

5.2 A készülék működtetése

5.2.1 Bevezetés

5.2.1.1 A készülék bekapcsolása

Kapcsolja be a főkapcsolót (1), a készülék öntesztet hajt végre, majd beáll a 0 programhelyre tárolt beállításokra. A 0 programhelyen tárolt áramforma változtatható, tetszőlegesen az általunk kiválasztott és letárolt áramformára.( 5.4. 	Fejezet, Memória funkciók)

5.2.1.2 Terápia és csatorna választás

Az Sonopuls 492 két elektroterápiás és egy ultrahang csatornával rendelkezik. Ezek a csatornák egymástól függetlenül használhatók teljesen más paraméterekkel és kezelési idővel. Lehetséges a csatornák összekapcsolása is. A (7) gomb megnyomásával választani lehet az elektroterápia és ultrahang terápia közt és a központi szabályozó forgatógomb (16) használatával lehetséges a kapcsolat a csatornák közt. A következő választási lehetőségek vannak:

1-elektroterápia az 1. csatornán

2-elektroterápia a 2. csatornán

3-elektroterápia mindkét csatornán

4.-ultrahang terápia

5.-kombinált terápia (ultrahang terápia a 2. csatornával együtt)

Vegyük figyelembe, hogy a függetlenül használt elektroterápiás csatornák mindegyik paraméterét mindegyik csatornán be kell állítani. Ha nem használjuk függetlenül, a csatornák összekapcsolhatók. Néhány hullámforma, mint az interferencia, csak a csatornák összekapcsolásával állítható elő. Ha a kombinált terápiát alkalmazza, az 1. csatorna függetlenül használható.

5.2.1.3 Hullámforma kiválasztása

Nyomja meg a (8) gombot. Minden hullámforma látható a kijelzőn, a kiválasztott villogni fog. A központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával és a (14) megerősítő gomb megnyomásával történik a kiválasztás. Ha az interferencia áram csoportot használja vagy a dinamikus áram csoportot, ki kell választani ezen a csoporton belül is a megfelelő típusú áramot a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával és a (14) megerősítő gomb megnyomásával.

5.2.1.4 Paraméterek beállítása

A (9)-(13) gombok megnyomásával tudjuk beállítani a paramétereket. A gombbal a kijelzőn egyvonalban látható paraméterek állítása lehetséges a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával. A paraméter addig állítható amíg a kijelzőn villog. A kijelzőn csak azok a paraméterek láthatók, amik az általunk kiválasztott hullámformához tartoznak.

5.2.1.5 Kezelési idő

A (12) gomb megnyomásával majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával lehetséges a kezelési idő beállítása. Mindig csak az általunk kiválasztott csatorna kezelési idejét lehetséges beállítani. A kezelési idő felett egy kis szám jelzi hogy melyik csatorna kezelési ideje állítható. Egy villogó óra szimbólum jelzi a kezelési idő értéke felett, hogy melyik csatorna aktív.

5.2.1.6 Trapéz programok

A (12) gomb egymás után többszöri megnyomásával a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával lehetséges a felfutóél, tető, lefutóél és a szünetidő beállítása. Ha a kétcsatornás módot választjuk ki, akkor mindkét csatornán ugyanaz a trapéz áramforma állítható be, ebben az esetben lehetséges a két trapéz eltolása. Nyomja meg a (13) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a 2-es csatornát ezek után nyomja meg a (12) gombot.

A központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a késleltetési időt.

5.2.1.7 Áramintenzitás

Az áramintenzitás a (17) forgatógombbal állítható be, de csak akkor, ha már a kezelési időt beállítottuk. A CH1 vagy a CH2 jelzés mutatja, hogy melyik csatorna intenzitása állítható. A csatorna a (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával választható ki. Két csatornás üzemmódban párhuzamosan működik az intenzitás beállítása. 4 pólusú interferencia módban mindkét csatorna intenzitása csak egyformán állítható és ebben az esetben a 1+2 szimbólum és az általunk kiválasztott csatorna villog közben. Az előbbiek esetében a klasszikus interferenciánál a balansz beállítható. Lásd,(5.2.2.9) fejezet. A kiválasztott hullámformától függ az intenzitás mértékegysége mA, μA vagy V. A kezelési idő beállításával elkezdődik a kezelés, kivéve a trapéz áramforma esetében. A (14) gomb megnyomásával kezdődik a kezelés a trapéz áramforma esetében. Az 1-es és 2-es szám felvillanása fekete körben, jelzi hogy éppen melyik csatorna intenzitását látjuk. Ha az áramérték villog, akkor nem jó a kontaktus a pácienskörben.

5.2.1.8. CC/CV üzemmód

A kiválasztott áramforma fügvényében tudunk dolgozni CC állandó áram vagy CV állandó feszültség üzemmódban. A dinamikus elektróda alkalmazásnál használjuk a CV üzemmódot. CV módban az áram nagysága függ az elektródák kontaktusától, ezért váltakozhat. A (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával választhatjuk ki a CC, CV üzemmódot.

5.2.1.9 Polaritás váltás

DC áramforma esetében a piros vége a pácienskábelnek a pozitív és a fekete a negatív pólus. A pólus váltás a (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával történik. A ± jel az alapbeállítás. Az előbbi jelnek a fordítottja jelenti a fordított polaritást. Ha a pólust megfordítjuk a kezelés alatt, akkor az intenzitás 0-ra csökken, majd az előző áramnagyság 80%-ára áll vissza. A mikroáram és nagyfeszültség üzemmódban a következőképpen aktiválhatjuk az automatikus pólusváltást. Válasszuk ki az A, NA jelzést a (9)-es gombbal és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával tudjuk kiválasztani.

A: váltakozó pólusváltás

NA: nem váltakozó pólusváltás

A szaggatott DC áramformánál nem lehetséges a pólus megfordítás!

5.2.10. Ultrahang intenzitás

Az ultrahang intenzitás az intenzitásszabályozóval (18) állítható. Az ultrahang intenzitás akkor állítható, ha az óra be van állítva. Az ultrahang intenzitást W-ban vagy W/cm2- ben lehetmegadni. Ezt a beállítást a 13-as gombbal és a központ szabályozógombbal lehet (16) állítani.

5.2.1.11 Vészleállítás

A (12)-es és (13)-as gombok egyidejű lenyomásával azonnal leáll a kezelés.

5.2.2 Elektroterápia

5.2.2.1 2  pólusú interferencia áramforma (Előmodulált)

* Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a használni kívánt csatornát.

* Nyomja meg a (8) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki az interferencia ikont majd nyomja meg a (14) gombot.

* A 2 pólusú interferencia kiválasztása:

* Válassza ki a 2P ikont a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával majd nyomja meg a (14) gombot.

* Hordozó frekvencia kiválasztása:

- * A (9) gomb megnyomásával válassza ki a hordozó frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt (kHz) értéket.

- * A Beat frekvencia beállítása

- A (10) gomb megnyomásával válassza ki a beat frekvencia ikonját (+++++) majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt beat frekvencia értéket.

- * A modulációs frekvencia (spektrum) beállítása

- A (10) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt modulációs frekvencia értéket.

- * A modulációs idő (spektrum) beállítása

A (11) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs idő ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt modulációs idő értékét.

- *A kezelési idő beállítása:

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki az óra ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt kezelési időt.

- * A trapéz felfutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a felfutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- A trapéz tetejének beállítása:

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a tető ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A trapéz lefutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a lefutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- Két trapéz közti szünetidő beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a szünetidő ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A késleltetési idő beállítása (csak 2 csatornás üzemmódban)

- A (13) gombot nyomja meg és válassza ki a 2-es csatornát a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával. Válassza ki a késleltetés ikonját a (12) gombbal majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt időtartamot.

- A CC, CV mód beállítása

- A (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

- Válassza ki a megfelelő csatornát a (13) gombbal és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával. Állítsa be az intenzitást a (17) forgatógombbal.

- Nyomja meg a (14) gombot, ha a trapéz áram van kiválasztva.

5.2.2.2 Orosz stimuláció

Nyomja meg a (7) gombot és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a kívánt csatornát vagy csatlakozzon a csatornákhoz.

Nyomja meg a (8) gombot, válassza ki az ikont a központi szabályozóval 16) és nyomja meg a 14 gombot, hogy elfogadja.

Hordozó hullámforma kiválasztása:

A (9) gomb megnyomásával válassza ki a hordozó hullámforma ikonját és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő frekvencia értéket.

Burst frekvencia beállítása:

A (10) gomb megnyomásával válassza ki a burst frekvencia ikonját és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő frekvencia értéket.

Burst frekvencia és a szünetidő beállítása:

A (11) gombmegnyomásával válassza ki a burst frekvencia és a szünetidő ikonját és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő frekvencia értéket.

Kezelési idő beállítása:

A (12) gomb megnyomásával válassza ki az óra ikonját és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő kezelési időt.

Trapéz áramforma beállítása (ha szükséges)

- * A trapéz felfutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a felfutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- A trapéz tetejének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a tető ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A trapéz lefutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a lefutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- Két trapéz közti szünetidő beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a szünetidő ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A CC, CV mód beállítása

- A (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő kimeneti csatorna ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a megfelelő kimeneti csatornát.

- Állítsa be az intenzitást a (17) intenzitás beállító intenzitásszabályozóval.

- Nyomja meg a (14) gombot ha a trapéz áramformát használni akarja.

- 5.2.2.3 Aszimmetrikus és szimmetrikus bifázisú pulzus áram (TENS)

- Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a használni kívánt csatornát.

Nyomja meg a (8) gombot és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki az aszimmetrikus vagy a szimmetrikus bifázisú pulzus áram ikonját, majd nyomja meg a (14) gombot.

Pulzus szélesség:

A (9) gomb megnyomásával válassza ki a pulzus szélesség ikonját és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő frekvencia értéket.

Beat frekvencia:

A (10) gomb megnyomásával válassza ki a beat frekvencia ikonját és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő frekvencia értéket.

Döntse el, hogy frekvencia modulációs vagy az un. burst módban akar dolgozni, mert egyszerre csak az egyik módban lehetséges dolgozni.

Ha a frekvencia modulációs módot választotta, akkor a következő módon járjon el:

Először ellenőrizze, hogy a burst mód ki van kapcsolva.

A (10) gomb megnyomásával válassza ki a burst mód ikonját és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa 0-ára, ha nem a 0 értéket mutatja.

Modulációs frekvencia beállítása (spektrum)

A (11) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs frekvencia ikonját és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő frekvencia értéket.

Modulációs idő beállítása (spektrum)

A (12) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs idő ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő időt.

Ha a burst módot szeretné használni akkor a következő módon járjon el:

Először ellenőrizze hogy a frekvencia modulációs mód ki van kapcsolva.

A (12) gomb megnyomásával válassza ki a frekvencia modulációs mód ikonját és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa 0-ára, ha nem a 0 értéket mutatja.

Burst frekvencia beállítása:

A (12) gomb megnyomásával válassza ki a burst frekvencia ikonját és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő frekvenciát.

Kezelési idő beállítása:

A (12) gomb megnyomásával válassza ki az óra ikonját és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő kezelési időt.

Trapéz áramforma beállítása (ha szükséges)

- * A trapéz felfutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a felfutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- A trapéz tetejének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a tető ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A trapéz lefutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a lefutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- Két trapéz közti szünetidő beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a szünetidő ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A CC, CV mód beállítása

- A (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő kimeneti csatorna ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a megfelelő kimeneti csatornát.

- Állítsa be az intenzitást a (17) intenzitás beállító forgópotméterrel.

- Nyomja meg a (14) gombot ha a trapéz áramformát használni akarja.

5.2.2.4 Szelektív áram és hullámformák (rectanguláris és trianguláris)

- Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a használni kívánt csatornát.

Nyomja meg a (8) gombot és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a megfelelő szelektív hullámformát majd nyomja meg a (14) gombot.

Pulzus szélesség:

A (9) gomb megnyomásával válassza ki a pulzus szélesség ikonját  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő frekvencia értéket.

Szünetidő beállítása

A (10) gomb megnyomásával válassza ki a szünetidő ikonját és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő időt.

Kezelési idő beállítása:

A (12) gomb megnyomásával válassza ki az óra ikonját és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő kezelési időt.

Trapéz áramforma beállítása (ha szükséges)

- * A trapéz felfutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a felfutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- A trapéz tetejének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a tető ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A trapéz lefutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a lefutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- Két trapéz közti szünetidő beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a szünetidő ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A CC, CV mód beállítása

- A (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

Polaritásváltás

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő polaritás ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt polaritást.

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő kimeneti csatorna ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a megfelelő kimeneti csatornát.

- Állítsa be az intenzitást a (17) intenzitás beállító forgópotméterrel.

- Nyomja meg a (14) gombot, ha a trapéz áramformát használni akarja.

5.2.2.5. Mikroáram

Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a használni kívánt csatornát.

Nyomja meg a (8) gombot és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a mikroáram ikonját majd nyomja meg a (14) gombot.

A (9) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő frekvencia (Hz, kHz) ikonját és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő frekvencia értéket.

Váltakozás vagy nem váltakozás:

A (9) gomb megnyomásával válassza ki az A vagy NA ikont és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő ikont.

A (12) gomb megnyomásával válassza ki az óra ikonját és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő kezelési időt.

Váltakozó sorrendi mód (csak A módban)

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a felfutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- A trapéz tetejének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a tető ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A trapéz lefutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a lefutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- A CC, CV mód beállítása

- A (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

Polaritásváltás

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő polaritás ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt polaritást.

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő kimeneti csatorna ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a megfelelő kimeneti csatornát.

- Állítsa be az intenzitást a (17) intenzitás beállítóval.

- Nyomja meg a (14) gombot, ha a trapéz áramformát használni akarja.

- Polaritásváltás (csak NA módban)

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő polaritás ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt polaritást.

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő kimeneti csatorna ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a megfelelő kimeneti csatornát.

- Nyomja meg a (14) gombot, ha a trapéz áramformát használni akarja.

- 5.2.2.6 Nagy feszültség áramforma beállítása

- Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a használni kívánt csatornát.

Nyomja meg a (8) gombot és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a nagyfeszültségű áramforma ikonját majd nyomja meg a (14) gombot.

Váltakozás vagy nem váltakozás:

A (9) gomb megnyomásával válassza ki az A vagy NA ikont  és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő ikont.

Beat frekvencia:

A (10) gomb megnyomásával válassza ki a beat frekvencia ikonját és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő frekvencia értéket.

Modulációs frekvencia beállítása (spektrum)

A (10) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs frekvencia ikonját (%) és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő értéket.

Modulációs idő beállítása (spektrum):

A (11) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs idő ikonját és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő időt.

A (12) gomb megnyomásával válassza ki az óra ikonját és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő kezelési időt.

Váltakozó sorrendi mód (csak A módban)

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a felfutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- A trapéz tetejének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a tető ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A trapéz lefutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a lefutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- Trapéz program (csak NA módban)

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a felfutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- A trapéz tetejének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a tető ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A trapéz lefutóélének beállítása

- Két trapéz közti szünetidő beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a szünetidő ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot. Nyomja meg a 13. gombot és és a 2. csatornát válassza ki a központi szabályozóval.

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a lefutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- Polaritásváltás (csak NA módban)

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő polaritás ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt polaritást.

Állítsa be az intenzitást a (17) intenzitás beállítóval.

- Nyomja meg a (14) gombot, ha a trapéz áramformát használni akarja.

- 5.2.2.7 Diadinamikus áramforma beállítása

- Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a használni kívánt csatornát.

Nyomja meg a (8) gombot és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a diadinamikus áramforma ikonját majd nyomja meg a (14) gombot.

Válassza ki a megfelelő diadinamikus áramformát MF, DF, LP, CP, CPid, a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával majd nyomja meg a (14) gombot.

A (12) gomb megnyomásával válassza ki az óra ikonját és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő kezelési időt.

- Trapéz program (csak MF ÉS DF áramformánál állítható)

- * A trapéz felfutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a felfutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- A trapéz tetejének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a tető ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A trapéz lefutóélének beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a lefutóél ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt meredekséget.

- Két trapéz közti szünetidő beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki a szünetidő ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt időtartamot.

- A késleltetési idő beállítása (csak 2 csatornás üzemmódban)

- A (13) gombot nyomja meg és válassza ki a 2-es csatornát a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával. Válassza ki a késleltetés ikonját a (12) gombbal majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt időtartamot.

- A CC, CV mód beállítása

- A (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

Polaritásváltás

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő polaritás ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt polaritást.

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő kimeneti csatorna ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a megfelelő kimeneti csatornát.

- Állítsa be az intenzitást a (17) intenzitás beállító forgópotméterrel.

- Nyomja meg a (14) gombot, ha a trapéz áramformát használni akarja.

- 5.2.2.8 Középfrekvenciás szaggatott egyenáram (galván áram)

- Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a használni kívánt csatornát.

Nyomja meg a (8) gombot és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával majd nyomja meg a (14) gombot.

Kezelési idő:

A (12) gomb megnyomásával válassza ki az óra ikonját és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a megfelelő kezelési időt.

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő kimeneti csatorna ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a megfelelő kimeneti csatornát.

- Állítsa be az intenzitást a (17) intenzitás beállító forgópotméterrel.

- A (13) gomb megnyomásával válassza ki a megfelelő kimeneti csatorna ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a megfelelő kimeneti csatornát.

- Állítsa be az intenzitást a (17) intenzitás beállító forgópotméterrel.

- Nyomja meg a (14) gombot, ha a trapéz áramformát használni akarja.

- 5.2.2.9 Klasszikus 4 pólusú interferencia áramforma

- Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a kívánt csatornát vagy csatlakozzon a csatornákhoz

Nyomja meg a (8) gombot és a központi szabályozó forgatógombbal válassza ki az ikont(16) majd nyomja meg a (14) gombot.

- A 4 pólusú interferencia áramforma kiválasztása

- Válassza ki a 4P ikont a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával majd nyomja meg a (14) gombot.

* Hordozó frekvencia kiválasztása:

- * A (9) gomb megnyomásával válassza ki a hordozó frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt (kHz) értéket.

- * A Beat frekvencia beállítása

- A (10) gomb megnyomásával válassza ki a beat frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt beat frekvencia értéket.

- * A modulációs frekvencia (spektrum) beállítása

- A (11) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt modulációs frekvencia értéket.

- *A kezelési idő beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki az óra ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt kezelési időt.

- A CC, CV mód beállítása

- A (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

- Válassza ki a megfelelő csatornát a (13) gombbal és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával. Állítsa be az intenzitást a (17) forgatógombbal.

- Válassza a (10) gomb megnyomásával a X ikont és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt értéket

- 5.2.2.10 Izoplanáris vektor beállítása.

- Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a két csatornás üzemmódot.

Nyomja meg a (8) gombot és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki az interferencia áramforma ikonját, majd nyomja meg a (14) gombot.

- Izoplanáris vektor áramforma beállítása.

- Válassza ki a O ikont a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával, majd nyomja meg a (14) gombot.

Hordozó frekvencia kiválasztása:

- * A (9) gomb megnyomásával válassza ki a hordozó frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt (kHz) értéket.

- * A Beat frekvencia beállítása

- A (10) gomb megnyomásával válassza ki a beat frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt beat frekvencia értéket.

- * A modulációs frekvencia (spektrum) beállítása

- A (10) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt modulációs frekvencia értéket.

- * A modulációs idő (spektrum) beállítása

A (11) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs idő ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt modulációs idő értékét.

- *A kezelési idő beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki az óra ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt kezelési időt.

- A CC, CV mód beállítása

- A (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

- Állítsa be az intenzitást a (17) forgatógombbal.

- 5.2.2.11 A 2 pólusú manuális vektor áramforma beállítása.

- Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával csatlakozzon a csatornákhoz.

Nyomja meg a (8) gombot és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki az interferencia áramforma ikonját majd nyomja meg a (14) gombot.

- 2 pólusú manuális vektor áramforma beállítása.

- Válassza ki a 2 pólusú manuális vektor áramforma ikont (4 elektróda jel ferde négyzet alakzatban) a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával majd nyomja meg a (14) gombot.

Hordozó frekvencia kiválasztása:

- * A (9) gomb megnyomásával válassza ki a hordozó frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt (kHz) értéket.

- * A Beat frekvencia beállítása

- A (10) gomb megnyomásával válassza ki a beat frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt beat frekvencia értéket.

- * A modulációs frekvencia (spektrum) beállítása

- A (10) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt modulációs frekvencia értéket.

- * A modulációs idő (spektrum) beállítása

A (11) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs idő ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt modulációs idő értékét.

- *A kezelési idő beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki az óra ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt kezelési időt.

- A CC, CV mód beállítása

- A (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

- Állítsa be az intenzitást a (17) forgatógombbal.

- A 2 pólusú vektor beállítása

- Válassza a (10) gomb megnyomásával a 2 pólusú vektor ikont ( két háromszög alakú nyíl ferdén egymással szemben) és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt pozíciót.

- 5.2.2.12 2 pólusú automatikus vektor áramforma beállítása

- Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a két csatornás üzemmódot.

Nyomja meg a (8) gombot és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki az interferencia áramforma ikonját, majd nyomja meg a (14) gombot.

- 2 pólusú automatikus vektor áramforma beállítása.

- Válassza ki a 2 pólusú manuális vektor áramforma ikont (4 elektróda jel ferde négyzet alakzatban közepén egy A betű ) a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával majd nyomja meg a (14) gombot.

Hordozó frekvencia kiválasztása:

- * A (9) gomb megnyomásával válassza ki a hordozó frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt (kHz) értéket.

- * A Beat frekvencia beállítása

- A (10) gomb megnyomásával válassza ki a beat frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt beat frekvencia értéket.

- * A modulációs frekvencia (spektrum) beállítása

- A (10) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs frekvencia ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt modulációs frekvencia értéket.

- * A modulációs idő (spektrum) beállítása

A (11) gomb megnyomásával válassza ki a modulációs idő ikonját, majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt modulációs idő értékét.

- *A kezelési idő beállítása

- A (12) gomb megnyomásával válassza ki az óra ikonját majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával a kívánt kezelési időt.

- Forgási idő beállítása

- Válassza a (12) gomb megnyomásával a 2 pólusú vektor ikont (két háromszög alakú nyíl egy körben, ferdén egymással szemben) és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt értéket.

- A CC, CV mód beállítása

- A (13) gomb megnyomásával és a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a kívánt üzemmódot.

- Állítsa be az intenzitást a (17) forgatógombbal.

- 5.2.3. Ultrahang

- Válasszuk ki az ikont a 7. gombbal és a 16. központi szabályozóval.

- Ultrahang frekvencia:

- Válasszuk ki az ikont (MHz) a 9. gombbal és állítsuk az értéket a központi szabályozóval(16)-

- Folyamatos vagy pulzáló működés:

- Válasszuk az ikont a 10. gombbal és állítsuk ezt az értéket a központi szabályozóval (16).

- Folyamatos=100%

- Pulzáló=80%, 50 %, 20 %, 15%, 10 % és 5% 100Hz frekvencia

- Kezelési idő:

- Válasszuk az óra ikont a 12.gombbal és állítsuk értékét a központi szabályozóval (16).

- Válasszuk W vagy W/cm2-et a 13.gombbal vagy a 16. központi szabályozóval.

- Állítsuk az ultrahang intenzitását a 18. szabályozóval.

- Alkalmazzuk az ultrahang kezelő fejet a betegnél, megfelelő akusztikus érintkezés esetén az aplikátor fénye kikapcsol, és a kezelés elkezdődik.

5.2.4. Kombinált terápia

- Válasszuk ki az ikont a 7. gombbal és a 16. központi szabályozóval.

- Ultrahang frekvencia:

- Válasszuk ki az ikont (MHz) a 9. gombbal és állítsuk az értéket a központi szabályozóval(16)-

- Folyamatos vagy pulzáló működés:

- Válasszuk az ikont a 10. gombbal és állítsuk ezt az értéket a központi szabályozóval (16).

- Folyamatos=100%

- Pulzáló=80%, 50 %, 20 %, 15%, 10 % és 5% 100Hz frekvencia.

- Nyomja meg a 8. gombot, válassza a megfelelő hullámformát a központi szabályozóval (16) és nyomja meg a 14. gombot, hogy elfogadja.

- Állítsa az elektroterápiás paramétereket az 5. 2.2. paragrafus szerint.

- Kezelési idő:

- Válasszuk az óra ikont a 12 gombbal és állítsuk értékét a központi szabályozóval (16).

- Válasszuk W vagy W/cm2-et a 13, gombbal vagy a 16. központi szabályozóval.

- Állítsuk az ultrahang intenzitását a 18. szabályozóval.

- Alkalmazzuk a piros elektródot a 2. csatornától a betegig.

- Alkalmazzuk az ultrahang kezelő fejet a betegnél, megfelelő akusztikus érintkezés esetén az aplikátor fénye kikapcsol, és a kezelés elkezdődik.

- Állítsuk be az áram intenzitást a 2. csatornán a 17. szabályzóval.

- Figyelmeztetés: ha a kombinált terápiát használjuk, a készülék automatikusan CV módba áll. Ahhoz, hogy CC módba kerüljön, a 13.gombot kell megnyomni és a központi szabályozó gombot.

- 5.3.1. Elektroterápia

- Kezelés megkezdése előtti teendők.

- 1 Ellenőrizze a páciens abszolút és relatív kontraindikációit

- 2 Ellenőrizze a kezelendő terület hőérzékenységét

- 3 A szőrtelenítse a kezelendő felületet ha kell

- 5.3.2 Ultrahang

- Kezelés megkezdése előtti teendők.

- 1 Ellenőrizze a páciens abszolút és relatív kontraindikációit

- 2 Ellenőrizze a kezelendő terület hőérzékenységét

- 3 Tisztítsa meg a kezelendő terület bőr felületét szappan oldattal vagy 70%-os alkohol oldattal

- 4 A szőrtelenítse a kezelendő felületet ha kell

- A kezelés alatti teendők

- 1 Az ultrahang fejet mozgassa a kezelés alatt

- 2 Kérdezze a pácienst a kezelés alatt rendszeresen és ha szükséges állítson a kezelési paramétereken

- 3 Ha kell csökkentse az intenzitást és vagy váltson pulzáló üzemmódba folyamatosból

- 4 Ha úgy látja hogy az ultrahangfej kontaktusa nem megfelelő tegyen több kontakt gélt a fej alá

- A kezelés utáni teendők

- 1 Tisztítsa meg az ultrahangfejet és a páciens bőrét törülközővel vagy papírkendővel majd tisztítsa meg az ultrahangfejet 70%-os alkohol oldattal

- 2 Ellenőrizze hogy a kezelés elérte a kívánt hatást

- 3 Kérdezze a pácienst majd informálja kezelőorvosát

- 5.3.3 Kombinációs terápia

- Nézze meg a 5.3.1 és a 5.3.2 fejezeteket

- Készülék baállítások tárolása

- A készülék az összes paramétert tárolja kivéve az intenzitást.

- A gyári protokolokkal ellentétben a beállítások mindkét csatornán együtt működnek.

- A készülékben saját tárolásainkat 0-9 programhelyre tárolhatjuk. A 0 programhelyre áll be a készülék a bekapcsolás után. A (15) gomb megnyomása után látható a tárolóhely száma. A készülékre csak akkor tudunk tárolni és a már letárolt beállítást előhívni amikor inaktív.

- Saját programok előhívása

- Nyomja meg a (15) gombbot. A négyzetből kifelé mutató nyíl villogni fog.

- A központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be (0-9) a kívánt memóriahelyet. A kijelzőn látható lesz az ott tárolt beállítás.

- Nyomja meg a (14) gombot a letárolt program előhívására.

- Állítsa be az intenzitást a (17) forgatógombbal.

- Nyomja meg a (14) gombot ha a trapéz áramformát használni akarja.

- A letárolt program előhívása csak addig lehetséges amíg a négyzetből kifelé mutató nyíl villog.

- Ha túl sokáig vár vagy más gombot is megnyom akkor az előhívás megszakad.

- Saját programok tárolása

- Állítsa be a kívánt áramformát annak paramétereit és a megfelelő kimenő csatornát.

- Nyomja meg a (15) gombbot. A négyzetből kifelé mutató nyíl villogni fog.

- A központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be (0-9) a kívánt memóriahelyet. A kijelzőn látható lesz az ott tárolt beállítás hogy láthassa hogy mit fog felülírni.

- Nyomja meg a (15) gombbot mégegyszer. A négyzetbe befelé mutató nyíl villogni fog és most azt a beállítást fogja látni amit le akar tárolni.

- Nyomja meg a (14) gombot a letárolt program tárolására.

- A programok tárolása csak addig lehetséges amíg a négyzetbe befelé mutató nyíl villog.

- Ha túl sokáig vár vagy más gombot is megnyom akkor a tárolás megszakad.

- Gyári protokolok

- A protokol állhat egy vagy több kezelésfomából is amiket lehetséges sorrenben végrehajtatni a készülékkel. Minden kezelési lépésnek lehet saját hullámformája paraméter beállítása és kezelési ideje. A protokolok csoportokba vannak kategorizálva az alkalmazásuknak megfelelően.

- 1:1-1:9 protokol helyekre lehet saját tárolásokat helyezni. 2:1-től felfelé a gyári javaslatok vannak tárolva.

- A gyári protokolok alkalmazhatóak egy vagy két csatornás üzémmódban is. Az egy csatornás protokolhoz az előhívás előtt be kell állítani a megfelelő csatornát. Lehetséges a két csatorna összekapcsolása ha mindkét csatornán alkalmazni akarjuk a protokolt. A két független csatornán egyidőben akár két teljesen más protokol futtatása is lehetséges. A két csatornás protokol abban az esetben alkalmazható ha a két csatornás (linked) üzemmódót választottuk ki előzőleg.

- 5.4.1.1 A protokol betöltése.

- Nyomja meg a (7) gombot majd a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a megfelelő csatornát.

- Nyomja meg a (15) gombbot. A négyzetből kifelé mutató nyíl villogni fog.

- A központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával állítsa be a 1:1 vagy nagyobb memóriahely számát. A kijelzőn látható lesz a teljes idő és a kiválasztott protokol.

- Nyomja meg a (14) gombot a letárolt program előhívására.

- Állítsa be az intenzitást a (17) forgatógombbal.

- Nyomja meg a (14) gombot ha a trapéz áramformát használni akarja.

- A protokol végrehajtása közben a kijelzőn látható a futó kezelés hátralévő ideje. A sorrendben végrehajtott protokolok futása közben minden végrehajtott áramforma után egy rövid hang hallatszik. A mikor a teljes protokol véget ér akkor az ugynevezett protokol vége hangot hallhatjuk.

- Fontos!

- A futó protokol száma látható a kijelzőn a protokol futása közben. A protokol száma után pedig az aktuálisan futó kezelési lépés száma látható a kijelzőn az . A betöltött de még nem futó protokol a (14) gomb megnyomásával törölhető. A betöltött de még nem futó protokol törlődik akkor is ha megnyomunk valamilyen gombot kivéve a (14), (15)-ös gombot vagy várunk egy percet a betöltés után.

- A betöltött protokol bármelyik paramétere megváltoztatható. Válassza ki a (11) gombal a két (egymás mögötti lap) ikont majd központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a program lépést. A kiválasztott program lépés bármelyik paramétere megváltoztatható. Ne felejtse el visszaállítani az 1-es program lépésre a készüléket.

- A betöltött protokol a beállított program lépéstől végrehajtható. Válassza ki a (11) gombal a két (egymás mögötti lap) ikont majd központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a program lépést.

- Az éppen végrehajtott program lépés megszakítható ha tovább lépünk a következő program lépésre. Válassza ki a (11) gombal a két (egymás mögötti lap) ikont majd központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával válassza ki a következő program lépést. A kimenő áram autómatikusan nullára csökken. Állítsa be az intenzitást a (17) forgatógombbal.

- Az éppen futó protokol megszakítható a kezelési idő nullára csökkentésével. A készülék kilép a protokol módból.

- 5.4.1.2 Protokol tárolása

- Mielőtt végrehajtunk egy protokolt az letárolható a 1:1-1:9 programhelyekre.

- Nyomja meg kétszer a (15) gombot a  négyzetbe befelé mutató nyíl villogni fog.

- Válassza ki a protokol számot 1:1-1:9 memóriahelyig a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával. A kijelzőn látható a letárolandó protokol teljes kezelési ideje.

- Nyomja meg a (14) gombot hogy a tárolás végrehajtásához.

- 5.4.1.3 Saját magunk által összeállított protokol letárolása.

- Az 1-es memória helyre tárolhatja le a saját protokoljait. Maximum 10 protokol tárolható le ami egyenként maximum 20 kezelési lépést tartalmazhat. Mielőtt elkezdi a következőkben leírtakat győződjön meg róla hogy nincs a készülék protokol módban.

- Nyomja meg kétszer a (15) gombot a  négyzetbe befelé mutató nyíl villogni fog.

- Válassza ki a protokol számot 1:1-1:9 memóriahelyig a központi szabályozó forgatógomb (16) elforgatásával.

- Nyomja meg a (14) gombot a négyzetből kifelé mutató nyíl villogni fog a két (egymás mögötti lap) ikon és az 1-es kezelési lépés látható a kijelzőn.

- Allítsa be a kijelzőn látható és letárolásra szánt áramforma összes paraméterét.

- Nyomja meg a (14) gombot a kezelési lépés letárolására. A kezelési lépés szám automatikusan növekszik eggyel.

- Ismételje az előző két lépést amíg a teljes protokol elkészül. Ha valamelyik kezelési lépés ideje nulla a protokolon belűl akkor megszakad a protokol lefolyása.

- A (14) gomb megnyomásával a protokol tárolása megtörténik.

- A protokol végét egy hang jelzi.

- FONTOS!

- Ha két egymásutáni kezelési lépés AC vagy ugyanolyan áramformát tartalmaz akkor a beállított intenzitás ugyanaz marad az egymás utáni kezelési lépéseknél.

- Ha DC hullámformára kapcsolunk vagy két különböző DC kezelési lépés jön egymás után akkor az intenzitás nullára csökken. A következő kezelési lépés csak akkor indúl ha kézzel beállítjuk az intenzitást.

- 5.5 A kezelőfej

- 1 A kezelőfej precíz szerkezet. Nagy gondossággal lett tervezve a legjobb hullámkarakterisztika elérése érdekében

- 2 Az ultrahangfej leejtése komoly károkat okozhat a fejben

- 5.6 A kontaktanyag

- Hogy a legjobb kontaktust biztosítsuk a fej és a test között használjon megfelelő kontaktanyagot. Az ultrahangfej és a test közötti levegő az ultrahang teljes visszaverődését okozza. A legjobb kontaktanyag az ultrahang zselé.

- A gélt helyezze a testfelületre majd az ultrahangfejjel simítsa szét.

- Soha ne rakja a gélt az ultrahangfejre mert az tönkreteheti a fejet.

- Ha fájdalmas vagy szabálytalan felületű a kezelendő testrész akkor kezeljen víz alatt.

- 5.7 Kontakt kontrol nem megfelelő kontaktus esetében

- Ha nem érintkezik megfelelően nagy felületen az ultrahangfej akkor a kezelés megszakad. Az intenzitás kijelzője villogni fog és az óra megáll. A kontaktus kontrol funkció nem működik 0,1és 0,2W/cm2 intenzitásértéknél.

- 5.8 Kombinációs terápia

- Az ultrahangfej a 2-es csatorna negatív pólusának felel meg kombinált terápia esetében.

- Távolítsa el a 2-es csatorna pácienskábeléből a negatív elektródát (fekete csatlakozó).

- Az áram a 2-es csatorna pozítiv pólusa és az ultrahagfej között fog fojni.

- 5.9 A csatlakoztatásnál és a csatlakoztatás megszakítása esetében fellépő reakciók

- Ha CC módban valamilyen okból nem megfelelően helyezzi fel az elektródát (laza elektróda) vagy azok kezelés közben meglazúlnak kellemetlen érzetet okozhat a páciensnek. Győződjön meg róla hogy a kimenő intenzitás nulla mielőtt felhelyezi vegy eltávolítja az elektródákat a páciensről. Az un. dinamikus elektróda alkalmazásoknál használja a CV (állandó feszültség módot.

- 5.10 Elektrolitikus hatás

- Elektrolitikus hatás léphet fel ha DC komponenst tartalmazó hullámformát használunk. Használja mindig az elektróda szivacsot hogy az elektrolitikus hatást minimálisra csökkentse. Győződjön meg róla hogy az elektródák megfelelően nedvessek és szilárdan vannak felhelyezve a páciensre.

- 5.11 Távszabályzó

- A készülékhez lehetséges távszabályzó csatlakoztatása. A távszabályzó tartalmaz két intenzitás állító potmétert és egy vészleállító gombot.

- 6.2 A készülék tisztítása

- Kapcsolja ki a készüléket éa húzza ki a hálózatból az adaptert. A készülék nedves ruhával tisztítható. Kézmeleg csiszolószert, alkoholt nem tartalmazó házi tisztítószert használjon.

- 6.3 Tartozékok tisztítása

- A gumielektródák kézmeleg vízzel tisztíthatók. Maximum 70%-os alkohollal fertőtleníthetőek az elektródák. A spongyák a használat után meleg vízben háztartási tisztítószerrel moshatók. A sérűlt spongyákat cserélni kell. Ha a víz ion tartalma túl alacsony akkor sóoldatot előállítva növelhető a spongya vezetőképessége. Ha nem használja az elektródát akkor a spongyát vegye le róla.

- A kezelőfejet rendszeressen ellenőrizze mert repedés esetében víz szivároghat a fejbe.

- Minden kezelés után tisztítsa meg a kristályt. Győződjön meg róla hogy nem maradt-e zselé a fejen kezelés után.

- Naponta tisztítsa meg a kábelt és a fejet kézmeleg vízben.

- Az ultrahangfej 70%-os alkohol oldattal fertőtleníthető.

- Ellenőrizze rendszeresen mert csak sérülésmentes pácienskábel használható.

- 6.3.3 Pácienskábel

- Kézmeleg vízben nem maró háztartási mosószerrel tisztítható a pácienskábel. Ellenőrizze a kábelt mechanikus és elektromos vezetés szempontjából. Tartson legalább 1db kábelt tartalékban.

- Hibakód xxx” jelenik meg a képernyön

A készülék az öntesztelés során hibát talált. Távolitsa el az esetleg csatlakoztatott tartozékokat, s a készüléket ismét kapcsolja be. Vegye fel a vevöszolgálattal a kapcsolatot, ha a kód ismét megjelenik. A készülék feltehetöen hibás.

## Megszakadt kontaktus CC módban

Ha CC módban valamilyen okból kifolyólag megszakad a kontaktus, azt a a készülék egy szignállal jelzi.

Hogy a páciensnek ne okozzunk kellemetlenséget, ha a kezelöfejet vagy elektródát ismét a kezelendö területre helyezzük, az áram 0-ra esik vissza. A kezelés folytatásához az áramot újból be kell állítani.

## Kis, vagy elégtelen kimenö áram

## Vizsgálja meg a páciensvezetéket törés, vagy rossz kontaktus szempontjából

Gondoskodjon arról, hogy a szivacsok elég nedvesek legyenek

Esetleg használjon sóoldatot

Tisztitsa meg az elektródákat, s ellenörizze a kontaktfelületeket

- .