Használati utasitás

SONOPULS 992  készülékhez

=======================

Altalános információk

A SONOPULS 992 + univerzális készülék ultrahanghoz és/vagy elektroterápiához.

A folyamatos és pulzáló ultrahangnak, ill. a nagyszámú áramformának köszönhetöen a SONOPULS 992 + a modern fizioterápiában lehetöségek sokaságát biztositja. Minden készülékbeállitás LCD képernyön könnyen áttekinthetö.

Terápia csoportokba való beosztás alapján a használandó applikáció kiválasztása nagyon egyszerü. A paraméter-beállitás, a két amplitúdószabályozó és a felhasználóbarát nyomógombok garantálják a gyors és egyszerü használatot.

Terápiás lehetöségek

================

A folyamatos és pulzáló ultrahang használatával (1 vagy 3 MHz igény szerint) nemcsak izomlazitást és fájdalomcsillapitást végezhetünk, hanem hatásos a vérellátásra és a szövetek regenerációs képességére.

A Sonopuls 992 + áramformáit csoportokba foglaltuk össze. Egy csoportba olyan áramformák tartoznak, melyek történelmi vagy terapeutikus okok miatt összetartoznak.

A SONOPULS 992 + generálisan a következö lehetöségeket nyújtja:

* interferencia (bipoláris, és tetrapoláris interferencia);

* TENS áramformák fájdalomcsillapitáshoz és sebgyógyitáshoz;

* izomerösités három különbözö áramformával;

* diadynamikus áramformák;

* 2-5 Träbert-áram;

* iontoforézis egyenárammal, vagy középfrekvenciával szaggatott egyenárammal;

* I/T-görbe / izomingerlés derékszög- vagy háromszögimpulzusáramokkal

(I/T görbe az LCD kijelzön látható);

* menü két csatorna részére a kétcsatornás kezelésekhez, esetlegesen különbözö

áram- és paraméterbeállitásokhoz;

A kombinációs terápiacsoport választása lehetöséget ad ultrahang és áram kobinációjának beállitásához.

A kombinációs terápia terápiás lehetöségei:

Trigger pontok megkeresése és kezelése, hyperérzékeny területek, dermatómák és miotómák, primér és szekunder hipaeralgézia diagnosztizálása.

Többfrekvenciás kezelöfej

A Sonopuls 992 + számára új, többfrekvenciás kezelöfejet fejlesztettünk ki, egy kezelöfejjel lehet leadni 1 ill. 3 MHz-et. A kezelöfejek nagy vagy kisebb kezelöfelülettel szállithatók, és vizalatti kezelésekre is alkalmasak.

Két áramcsatorna

Az amplitúdó egyénileg beállitható minden csatornához. Mindkét csatorna szállithat váltóáramot. Ezenkivül az 1-es csatornát váltóáramról konstans feszültségre is át lehet kapcsolni. A 2-es csatornán különbözö egyenáramfaj-

tákat lehet beállitani. Egyedülálló az a lehetöség, melyet ez a készülék nyújt, hogy a 2-es csatornán egyidejüleg más áramformát állitsunk be, mint az 1-es csatornán.

Oldal 2

Tárolókártya

A Sonopuls 992 + rendelkezik tárolókártya-olvasóval. Tárolókártya használatával a készülék fontos használati lehetöségei jelentösen kibövülnek. A gyakrabban használt készülékbeállitásokat kényelmesen tudja tárolni, ill. dokumentálni. Egyidejüleg speciális lemezeket is lehet használni elöreprogramozott kezelésekkel.

Elönyben részesített beállítás

Az opciók száma választómenü segítségével állítható be. Olyan opciókról van szó, melyek közvetlenül a készülék kezelésével kapcsolatosak, mint például

* a nyelv kiválasztása (a szöveg a képernyön 8 nyelven áll rendelkezésre)

* utasítások (pótlólagos információk a képernyön)

* opciók (további kezelési lehetöségek)

Távszabályzók

A Sonopuls 992 +-t két különbözö távszabályzóval lehet kombinálni: az egyik két különbözö áramcsatorna amplitúdójának szabályzására szolgál, a  másik speciális elektródák kézi beállitására szolgál a diadynamikus elektródák használatánál.

Használt terminológia

A következö könyvben "Electrotherapeutic Terminology in Physical Therapy" (Section on Clinical Electrophysiology, American Physical Therapy Association, March 1990) megkísérelték az elektro-terápiás szaknyelvet egységesíteni. Az Sonopuls 992 +-hoz szállított használati utasítás e standard figyelembevételével készült. A könnyebb érthetöség kedvéért az alábbiakban felsorolunk néhány új fogalmat és jobbra mellette az eddig használatos (régi fogalmat).

Használt fogalmak:

Amplitudó:			Intenzitás

Fázistartam:			Impulzustartam

Fázisintervallum:		Impulzusintervallum

Egyenáram:			Galvanikus áram

Frekvenciamoduláció:	Frekvenciaspektrum

Elözetes megjegyzések

Altalában

Fontos, hogy ezt a használati utasítást a Sonopuls 992  + használata elött figyelmesen olvassa el. Gondoskodjon arról, hogy ez a használati utasítás minden dolgozónak rendelkezésére álljon.

Ügyeljen a készülék használatánál a következökre:

1. Mielött a készüléket használja, informálódjon elöször a kontraindikációkról  (lásd késöbb)

2. A készüléket nem szabad rövid vagy mikrohullámú készülék közelébe helyezni (2 méteren belül). A gyártó nem felelös olyan következményekért, melyek a használati utasításban jelölt feltételektöl való eltérés miatt jöttek létre.

Oldal 3

A készülék elhelyezése

* Ne tegye a készüléket höforrás illetve fütötest közelébe.

* Gondoskodjon arról, hogy a készülék ne legyen kitéve közvetlen napfénynek, esönek, pornak, nedvességnek.

* A készülék nem alkalmas úgynevezett nedves termekben (hydroterápiás termek) való használatra

* A készüléket mindig úgy állítsa fel, hogy a nedvesség behatolását megbízhatóan meggátolja.

Ha nedvesség jut a készülékbe, azonnal ki kell húzni a konnektorból és szakemberrel meg kell vizsgáltatni

Nyitó- és záró reakció

Konstansáram kimenö-karakterisztikánál kellemetlen nyitó- és záróreakciók jöhetnek létre, ha az elektródák

nincsenek rendesen rögzitve, ill. erösen meg vannak lazitva. Ügyeljen arra, hogy az elektródák felhelyezésénél és

oldásánál a konstansáram beállitásánál a páciensáram 0 mA legyen. Diadynamikus használatnál helyezze elötérbe a

konstans feszültség  beállitás alkalmazását.

Elektrolitikus hatások

Egyenáramú komponenses áramformáknál az elektródák alatt elektrolitikus reakció lép fel. A hatások kiküszöbölésére

ajánlatos az általunk szállitott  szivacsot használni. Ügyeljen arra, hogy a szivacsok a kezelés alatt mindig kielégitöen

nedvesek legyenek, és a vastag részük a lapelektróda és a páciens között legyen található.

Elektromágneses interferencia

A páciens egyidejü csatlakoztatása Sonopuls 992 + készülékre és sebészeti HF készülékre égési sérülésekhez

vezethet a stimulátor elektródák helyén. Ha a készüléket müködö rövid vagy mikrohullámú terápiás készülék

közvetlen közelében üzemeltetjük (2 méteres vagy kisebb távolság), a Sonopuls 992 + leadott jelének instabilitását

okozhatja. Hogy az elektromágneses interferenciát elkerüljük, ajánlatos a Sonopuls 992 +-t és a rövid vagy

mikrohullámú készüléket elválasztott áramkörröl használni. Ügyeljen arra, hogy a rövid vagy mikrohullámú készülék

hálózati kábele ne kerüljön a Sonopuls 992 + , vagy a páciens közelébe. Ha tartós problémák lépnek fel az

elektromágneses interferenciával, lépjen kapcsolatba a vevöszolgálattal.

Altalában

A "Használat" c. fejezet segítségével hamar tisztába fog jönni a készülék által nyújtott sok lehetöséggel. Hogy bemutassunk néhányat ezek közül a lehetöségek közül, röviden bemutatjuk a terápiás lehetöségeket és a legfontosabb paramétereket.

Ultrahangterápia

Válassza ezt a terápiás csoportot, ha a Sonopuls 992  + készüléket ultrahangkészülékként kivánja használni. A képernyön beállithatja a paramétereket.

Frekvencia

A Sonopuls 992 +-nak két ultrahangfrekvencia áll rendelkezésére, 1 és 3 MHz. A 3 MHz-es ultarahanghullámokat jelentösen erösebben nyelik el a szövetek, és ebböl kifolyólag a mélyhatásuk csekélyebb, mint az 1 MHz-es hullámoké. E paraméter változtatásával kezelhet felületi, vagy mélyen fekvö szövetstruktúrákat.

Ultrahangforma

Folyamatos és pulzáló ultrahangot is használhat. A pulzáló ultrahang elönye a melegérzet elnyomása. Ezért magasabb intenzitást tudunk beállitani, mint a folyamatos ultrahangnál.

Impulzusfrekvencia

Az impulzusfrekvencia három különbözö értékre állitható be. A 100 Hz-es érték mellett 16 és 48 Hz is rendelkezésre áll. A két utóbbi frekvencia aktiválja a kálciumrendszert és ezzel a szövetek gyógyulását is.

Impulzustartam

Minden impulzusfrekvenciához három impulzustartam-szint állitható be. Ezzel a móddal a duty cycle (átlagos hatóteljesitmény vagy impulzustartam:impulzus-szünet viszonya) hozzáigazitható a kezelendö sérülés stádiumához.

Oldal 4

Kombinációs terápia

Ezzel a választási lehetöséggal az A vagy B csatlakozón és az 1 áramcsatornán a kombinációs terápiát választhatjuk.

Konstans feszültség, konstans áram

Minden áramformát kombinálhatunk konstans feszültséggel és konstans árammal. A készülék standardszerüen a konstans feszültségre van beállitva.

Interferencia

Az interferenciaterápiához tartozik a bipoláris interferencia és a tetrapoláris interferencia vektorral vagy anélkül.

Vivöhullámfrekvencia

Ez a paraméter 2 és 10 kHz között beállítható. Az idegrost fajtája szerint (motorikus illetve szenzorikus) alacsony vagy magas vivöhullámfrekvenciát választhatunk. Altalában 2,5 kHz frekvenciát használnak izomtréningnél és 4 kHz-et fájdalomcsillapításnál. A standard beállítás 4 kHz.

Ingerfrekvencia (AMF)

Az ingerfrekvencia 0 és 200 Hz között beállítható. A beállítás választható a betegség fajtájától, a stádiumátol, súlyosságától függöen illetve a betegség lokalizálására. A standard beállítás 50 Hz.

Frekvenciamoduláció (Spektrum)

Ez a paraméter 0 és 200 Hz között beállítható. A hozzászokás elkerülésére szolgál.

Modulációs programok

A frekvenciamodulációnál 3 modulációs program létezik: 1/1 s, 6/6 s, és 1/30//1/30 s. Egy "sztohasztikus" modulációs program gondoskodik a hozzászokás még jobb elkerülésére. (A sztohasztikus azt jelenti, hogy a modulációs program a frekvenciát szándékosan megváltoztatja)

TENS

TENS-zel jelöljük elektrodák használatát a börön, hogy ezen a módon vastag szálú afferens idegpályákat fájdalomcsillapítás céljával stimuláljunk. A TENS áramformákat ezenkivül sebgyógyítás területén is használjuk. A rendelkezésre álló TENS áramformák a következök:

Bi-symm: szimmetrikus bifázisú impulzusáram egyenáramú komponens nélkül

Bi-asymm: aszimmetrikus bifázisú impulzusáram egyenáramú komponens nélkül

Mono-rec: egyfázisú derékszög impulzusáram egyenáramú komponenssel

Alt-rec: váltakozó derékszög impulzusáram egyenáramú komponens nélkül

Fázistartam

A fázistartam 20 és 200 us között beállítható. Rövid fázistartam lehetövé teszi a kiválasztott vastag rost stimulálását. A standard beállítás 100 us. A sebkezelésben használt váltakozó derékszög impulzusáram (Alt-rec) egy beállítási területet kínál 200 us-1,5 ms között. Standard beállítás 1 ms.

Frekvencia

A frekvencia 1 és 200 Hz között beállítható, legtöbbször 50 és 100 Hz között használják. A standard beállítás 80 Hz. A váltakozó derékszög impulzus 100 Hz-ig beállítható.

Burst-frekvencia

Burst-TENS különösen alkalmas mélyen fekvö fájdalmas területek (myopatikus fájdalom) és krónikus fájdalmak kezelésére. A Burst-frekvencia 1 és 10 Hz között beállítható. A leggyakrabban használt Burst-frekvencia 2 Hz. Az LCD-képernyön megjelenik, hogy a kiválasztott impulzusfrekvencia és a Burst-frekvencia elegendö-e (4-10).

Frekvenciamoduláció (Spektrum)

A paraméter 0 és 200 Hz között beállítható. Hozzászokás elkerülésére szolgál a váltakozó háromszögimpulzus, 50 Hz-ig beállítható.

Oldal 5

Modulációs programok

A frekvenciamodulációnál 3 modulációs program létezik: 1/1 s, 6/6 s, és 1/30//1/30 s. Egy "sztohasztikus" modulációs program gondoskodik a hozzászokás még jobb elkerülésére. (A sztohasztikus azt jelenti, hogy a modulációs program a frekvenciát szándékosan megváltoztatja)

Izomerösítés

Az izomstimuláció e fajtáját csak akkor használhatjuk, ha a perifériás idegrendszer intakt.

E terápiacsoport keretében 3 áramforma áll rendelkezésre:

If-2-p: kétpólusú interferenciaáram (amplitudomodulált váltóáram)

R-stim: "orosz stimuláció" (megszakított középfrekvenciájú váltoáram)

Bi-symm: szimmetrikus kétfázisú impulzusáram (TENS)

Ciklus

A ciklus keretében a növekedés-tartás-csillapodás és szünet idejét lehet beállitani. Ezen kivül a ciklust a két csatornán egyidejüleg (szinkron stimuláció) vagy idöeltolással (aszinkron stimuláció) lehet megadni versenyzök trenirozásánál, ill. nem versenyzöknél.

Amplitúdó

Az amplitúdót, melyre izomtréningnél van szükségünk, konstans áramforma segítségével határozhatjuk meg. Ezután aktiváljuk a ciklust.

Diadynamika

A diadynamikus áramformákat többnyire a kis izületek fájdalmainak kezelésére használják (pl. ujjizület, kézizület). Reflexdystrophiyanál,(M.Südeck) és felületi Hyperalgesia-nál a diadynamikus áramformák szegmentális alkalmazásban kiváló eredményekhez vezetnek.

Aramformák

A következök között lehet választani: MF, DF, LP, CP és CPid. Ebböl kifolyólag egyetlen kezelés keretében MF vagy DF kombinációját lehet megadni más áramformákkal.

Automatikus pólusváltás

Fennáll a lehetöség, hogy a kezelés fele után a polaritás automatikusan megváltozzon. Pólusváltás alatt az áram csillapodik, s utána a modulált polaritással a beállitott amplitúdó 80%-ára visszaáll.

Ultra-inger

Ehhez a terápiához a Träbert 2-5 áram tartozik. Ennek az alacsony frekvenciájú áramnak állandó fázistartama és állandó fázisintervalluma van (2 ill. 5 ms).

A 2-5 áram érezhetö fájdalomcsillapitást jelent, mely gyorsan létrejön, s néhány órán keresztül hatékony (elsö effektus).

..................

Menü 2 csatornára

Ebben a menüben fennáll a lehetöség, hogy a 2. csatornára más áramformát állítson be, mint az 1. csatornára. A primer hyperalgesia területén rendszerint váltóáramot használnak, hogy gátolják a nociception magas fokát. A secunder hyperalgesia területén általában polarizált áramformára van szükség, hogy a szöveteket lehetöleg kis mértékben traumatizálják. A két szeparált csatorna segítségével egyidejüleg lehet használni a két kezelési formát.

Megjegyzés: egyenáram csak az 1-es csatornán használható.

Oldal  6

Indikációk (ultrahang)

* izületek, csont- és izomszövetek megbetegedései

* reumatikus Arthiris, nem aktiv stádiumban

* periférikus idegek megbetegedései

* vérkeringés megbetegedései

* belsö szervek megbetegedései

* börbetegségek, hegek

* Duduytren-Kontraktur

* nyilt sebek, Dekubitus, poszttraumatikus

Abszolút specifikus kontraindikációk (ultrahang):

* szem

* sziv

* terhességi uterus

* epiphysenfugen

* agyszövet

* here, petefészek

Relativ specifikus kontraindikációk (ultrahang):

* laminektómia utáni állapot

* érzékenységvesztés

* endoprotézisek

* tumor

* poszttraumatikus következmény jelei

* thrombophlebitis és varkozitás

* szeptikus gyulladások

* diabetes melitus

Indikációk (elektroterápia):

Diagnosztika, elektromos kitapogatás:

* fájdalompontok

* trigger pontok

* hyperesztézises területek (túlzott érzékenység)

* motorikus ingerpontok

Terapeutikus intézkedések:

A. fájdalomcsillapitás

* fájdalompontoknál,

* triggerpontoknál,

* hypersztézises területeknél

B. Vegetativ megbetegedések kezelése,melyeknél  vegetativ egyensúlytalanság áll az elötérben

* a váll-kéz szindróma

* Raynaud-szindróma

* Buerger-betegség

* Südeck-szindróma

* neurológikus megbetegedések

* myalgiák

C. Izomstimuláció:

* a motorikus érzés visszaállitása

* atrophiánál

* inkontencia külsö és belsö kezelésénél

* rehabilitációnál

* izomtréningnél (sport)

* neurológikus megbetegedéseknél

Oldal 7

D. Iontoforézis

E. Sebgyógyitás:

* perifériás átvérzési zavarok következtében börhibák

* postoperativ és posttraumatikus sebek

Kontraindikációk elekroterápia)

* láz

* tumor

* helyi gyulladás

* trombózis

* terhesség

* beépitett elektromos készülékekkel  rendelkezö páciensek, ha elözetesen nem konzultáltak szakorvossal

* beépitett fémprotézisek

Indikációk (kombinációs terápia)

* miofaszciális triggerpontok

* kisugárzó érzékenységek

* neurogén gyulladás bevezetése

Kontraindikációk kombinációs terápiánál)

* mint az ultrahangnál és áramnál

A készülék leirása

==============

1. Tipus jelölése

Itt találja a készülék adatait, mint tipus- és szériaszám, csatlakozási adatok a  hálózati feszültséghez, ill. a felvett áramhoz.

2. Potenciálkiegyenlitési pont

Olyan termekben való használathoz, amelyekben potenciálkiegyenlitö kábel elö van irva, szállitható ilyen kábel a csatlakozóval.

3. Hálózati kapcsoló, hálózati csatlakozás és biztositékok

Ezzel a gombbal lehet a Sonopuls 992-t be-, ill. kikapcsolni. A hálózati kábelt ide lehet csatlakoztatni, és ezen a helyen két biztositék található.

4. Hordozófogantyú, kihúzható

5. LCD kijelzö

6. LCD kijelzö elzárása

7. Tárolókártyabemenet

Ez a bemenet csak az elöirt tárolókártyához szolgál.

8. A tárolókártya kidobószánja

Oldal 8

KISZOLGALO PULT

================

9. Megerösitö billentyü

Választás megerösitéséhez és/vagy a következö képernyö aktivizálásához.

10. Vissza-billentyü

Választás törléséhez és/vagy az elözö képernyö aktivizálására szolgál.

11. Programbillentyü "Tárolás"

Egy készülékbeállitás (program) tárolására szolgál, a programozható kártyára.

12. Programbillentyü "Hivás"

Program elöhivására szolgál a tárolókártyáról.

13. Cursor-billenytü

A cursor mozgatására szolgál a képernyön.

14. Kontraszt-billentyü

A kontraszt beállitására szolgál a képernyön.

15. Központi szabályozó

Szabályzó a paraméter beállitásához.

16. Amplitúdószabályzó 1-es csatorna

Végállás nélküli szabályzó a páciens áram beállitásához az 1-es csatornára

17. Amplitúdószabályzó 2-es csatorna

Végállás nélküli szabályzó a páciens áram beállitásához a 2-es csatornára

18. Távirányitást választó billentyü

A távirányitás kiválasztására és aktiválására szolgáló billenytü. A készülék amplitúdószabályzója/szabályzói és a távirányitás kiválasztás után aktivak.

19. A távirányitásra utaló LED

A LED kigyullad, amennyiben a távirányitást csatlakoztattuk, ill. választottuk.

20. 1. csatornára utaló LED

Ez a LED gyullad fel, ha az 1-es csatornán áramot állitottunk be. Villog a LED, ha rossz, vagy egyáltalán nincs elektromos kapcsolat (nagy elektródaellenállás, hibás kábel, vagy nyitott áramkör).

21. 2. csatornára utaló LED

Ez a LED gyullad fel, ha a 2-es csatornán áramot állitottunk be. Villog a LED, ha rossz, vagy egyáltalán nincs elektromos kapcsolat (nagy elektródaellenállás, hibás kábel, vagy nyitott áramkör).

22. B csatlakozásra utaló LED

Ez a LED gyullad fel, ha a B csatornára kezelöfejet csatlakoztattunk, és ezt a fejet válaszottuk.

23. A csatlakozásra utaló LED

Ez a LED gyullad fel, ha az A csatornára kezelöfejet csatlakoztattunk, és ezt a fejet válaszottuk.

24. A cstlaokozó

Csatlakozó egy nagy vagy kicsi, multifrekvenciás kezelöfejnek (1 vagy 3 MHz)

25. B csatlakozó

Csatlakozó egy nagy vagy kicsi, multifrekvenciás kezelöfejnek (1 vagy 3 MHz)

Oldal 9

Fontos: Egy más kezelöfej csatlakoztatása, mint amilyet az ENRAF NONIUS elöir, a páciens biztonságát és a Sonopuls 992 korrekt müködését hátrányosan befolyásolhatja, ezért nem megengedett.

26. Távirányitás csatlakozása

Más távirányitás, mint az ENRAF NONIUS által szállitott, a páciensek biztonságát, ill. a készülék korrekt müködését hátrányosan befolyásolhatja, ezért nem megengedett.

27. Csatlakozás 1. csatorna

A szállitott pácienskábel csatlakozása. Ezen a csatlakozón Vacotron 560-at is használhat vákuumelektródákkal.

28. Csatlakozás 2. csatorna

A szállitott pácienskábel csatlakozása. Ezen a csatlakozón Vacotron 560-at is használhat vákuumelektródákkal.

Multifrekvenciás kezelöfej

29. Kapcsolatellenörzés

A kiválasztott kezelöfej gyürü alakú kapcsolatellenörzö kijelzöje világit.

Kielégitö akusztikus kapcsolat esetén ez a kijelzés eltünik, és ultrahangenergia leadására kerül sor.

A kezelöfej, mint katód

Az ultrahang-kezelöfej felülete mindig az áramcsatorna negativ elektródájával (katód) van összekötve.

Kombinációs terápia

* Távolitsa el a negativ elektródákat (fekete dugó) az elektródavezetékröl.

Az áram a pozitiv elektróda (piros dugó) és a kezelöfej között folyik.

Elektroterápia

* Kerülje el, hogy az ultrahang-kezelöfej felülete kapcsolatba kerüljön a páciensárammal.

A kezelöfej, egy preciziós eszköz

A kezelöfej preciziós eszköz. A legpontosabb müködés elérése érdekében kérjük, hogy lehetöség szerint kerülje el a goromba kezelést (ütés, esés).

Kontaktanyag

Az effektiv energiaátadásra akkor kerül sor, ha kontaktanyagot használunk

a kezelöfej és a test között. Az ultrahangot a levegö majdnem teljesen visszaveri. Az ultrahang átadásához gél a leginkább megfelelö.

* Lehetöség szerint használjon Sonogel-t, mely érvényre juttatja a kezelöfej  elsörangú tulajdonságait.

* A gélt a kezelendö testfelületre kell felhordani, s a kezelöfej segitségével kell elosztani.

* A gélt soha ne tegye közvetlenül a kezelöfejre.

Ha egyenetlen a testfelület, vagy a kezelöfej és a test között nem tudunk problémák nélkül kapcsolatot létesiteni, vagy a közvetlen kapcsolat pl. fájdalom miatt nem lehetséges, próbálkozhatunk vizalatti kezeléssel. A vizet lehetöleg gáztalanitani kell (fözni), hogy a kezelöfejen vagy a testen ne keletkezzenek buborékok.

Oldal 10

Intenzitáseltérések

A Sonopuls 992  + el van látva egy olyan szabályzóval, ami a szövetekben az ultrahang intenzitását(= az ún. mikromasszázs hullámmozgását) állandóan tartja.

Három szituációban lehetséges ettöl való eltérés, lásd a Sonopuls képernyöjén:

1.szituáció: nem teljes kapcsolat

Ha a kezelöfej nem érinti teljesen a testet, a beállitott inztenzitás automatikusan csökken egy kicsit, annak elkerülésére, hogy a kis csatlakozási felületen túl nagy energia jusson a testbe. Ha kevesebb, mint a kezelöfej felületének 80%-a érinti a páciens testét, a kezelés megszakad (kapcsolatellenörzés). Ilyen esetben a kijelzö villog, és a kezelési idö nem halad tovább.

2.szituáció: változó szövetvastagságok

Az Enraf Nonius kezelöfejek (az IEC normák szerint) a vizben való energialeadásnak megfelelöen vannak gyárilag beállitva. A test szövetei másképp reagálnak az ultrahangra, mint a viz. A test különbözö szövetstruktúrái (zsir, izom, csont) különbözöképpen reagálnak ultrahangra. Egy bizonyos intenzitásbeállitásnál a Sonopuls 992 +  automatikusan hozzáigazitja a leadandó energiamennyiséget, hogy (a különbözö szövetfajtákban) azonos hullámmozgás jöjjön létre a mikromasszázshoz. A kezelés alatt a változó intenzitás kijelzésre kerül.

3.szituáció:reflexió

A csontok visszaverik az ultrahangot. Ez egy megnövekedett intenzitáshoz vezet, és egy erösebb mikromasszázshoz. A megnövekedett intenzitás a beállitott értéknek legfeljebb 20%-a lehet.

Egy maximumhatároló gondoskodik arról, hogy hogy a 3 W/cm2 értéket (IEC norma szerint) ne lépje túl a készülék.

Az eltérést a beállitási érték és az intenzitás névértéke között a SONOPULS 992  + kérnyöjén alul lehet látni.

A digitális érték megfelel a változó tényleges értéknek. A tényleges értéket az elsö oszlopból vehetjük.

Az utolsó oszlopban szerepel a beállitási érték.

Konstans teljesitmény

Az elöválasztó menüben lehet az intenzitás változtatását lenyomni. Ebben az esetben a Sonopuls 992 + a kezelöfejen egy konstans (nem változó) teljesitményt vezet át. A kapcsolatellenörzés normálisan müködik.

TAROLOKARTYAK

A tárolókártyák használatánál vegye figyelembe a következö pontokat:

* csak az elöírt fajtájú tárolókártyát használja (lásd lent)

* a tárolókártyákat ne tegye ki közvetlen napfénynek, sok pornak

* kerülje el a kártyák hajlítgatását

* gondoskodjon arról, hogy a kártyák mindig szárazak legyenek

* ne ragasszon a kártyákra semmit

* ügyeljen a kártya berakásánál a megadott irányra (nyíl)

* ne tegye be a tárolókártyát a kezelés alatt

* a kártyát ütközésig tolja be a készülékbe

* úgy távolítsa el a kártyát, hogy a kidobószánt betolja

* ha a tárolókártya rendelkezik elemmel, úgy a Sonopuls 992 + jelezni fogja, mikor kell betenni. Ebben az esetben kövesse a képernyön és/vagy a tárolókártyához szállított dokumentációs anyag utasításait.

Elöírt tárolókártyák:

* programozható tárolókártyák JEIDA V4.0,SRAM típusú tárolókapacitás legalább 64 kB

* elöre programozott tárolókártyák: kizárólag ENRAF kártyák

Oldal 11

KARBANTARTAS a kezelö részéröl

==========================

A készülék

Karbantartáskor kapcsolja ki a Sonopuls 992 + készüléket, s húzza ki a konnektorból. A készüléket megnedvesitett ronggyal kell tisztitani. Erre a célra langyos vizet használjon, s esetleg háztartási tisztitóanyagot (nem súroló-

szert, nem alkoholos oldatot).

Kezelöfejek

Mindig figyelni kell arra, van-e olyan sérülés a kezelöfejen, amelyen nedvesség bejuthat. Minden használat után tisztitsa meg a kezelöfejet. Ügyeljen arra, hogy a kezelöfejröl eltávolitsa a kontrasztanyagot. A vezetékeket és a fejet minden nap langyos vizzel meg kell tisztitani.

A kezelöejet 70%-os alkohollal lehet fertötleniteni.

Elektródák és szivacsok

A gumi-lapelektródákat és a szivacsokat langyos vizzel kell tisztitani.

Fertötlenitéshez makacs szennyezödés esetén 70%-os alkohololdatot használhatunk.

A gumi-lapelektródák eközben elszinezödhetnek.

Lehetséges, hogy a szivacsok csekély vizkeménységnél nem eléggé vezetöképesek, igy a kivánt áramerösséget nem érik el. Ez elöfordulhat a szivacs fertötlenitése után is. A viz vezetöképességének fokozására sóoldatot használhatunk.

Ha az elektródákat nem használjuk, a szivacsokat el kell távolitani. Ez meghosszabbitja az elektrodák és a szivacs élettartamát. A szivacsokat rendszeresen fel kell újitani. Ajánlatos egy tartalék elektróda- és szivacskészletet tartani.

Páciensvezeték

Rendszeresen nézze át a vezetékeket sérülések szempontjából. Ajánlatos tartalék elektróda-készüléket tartani.

HIBAKERESES

===========

LED-ek és kijelzök nem világitanak

* Vizsgálja át a hálózati vezetékeket és a biztositékokat

* Vizsgálja meg az LCD képernyö kontrasztbeállitását

Biztositék kicserélése

Két hálózati biztositék található a készülék csatlakozójában a hálózati bemenetnél. Elöször húzza ki a hálózati csatlakozót a konnektorból. A készülék hálózati vezetékének eltávolitása után a biztositéktartó hozzáférhetö.

Nyissa ki, és tolja ki a biztositéktartót. Cserélje ki a hibás biztositékot egy ugyanolyan tipusúra (T 1.6 A, Tipus G). Nyomja vissza a biztositéktartót, s csatlakoztassa ismét a hálózati csatlakozó vezetéket.

Hibakód "Fehlercode..." jelenik meg a képernyön

A készülék az öntesztelés során hibát talált. Távolitsa el az esetleg csatlakoztatott tartozékokat, s a készüléket ismét kapcsolja be. Vegye fel a vevöszolgálattal a kapcsolatot, ha a kód ismét megjelenik. A készülék feltehetöen hibás.

Kapcsolatellenörzés nem müködik

Vizsgálja meg elöször is, hogy választott-e kezelöfejet. Ellenörizze le a kapcsolatellenörzést úgy, hogy a kezelöfejet egy vizzel teli edénybe teszi. Lehet, hogy müködik a kapcsolatellenörzés, csak a használt kontaktgél nem felel meg a kivánalmaknak. Ha Önnek több kezelöfej áll rendelkezésére, le tudja ellenörizni, hogy a hiba a gélben, a kezelöfejben, vagy magában a készülékben van-e.

Kis, vagy elégtelen kimenö áram

* Páciensvezetéket megvizsgálni törés, vagy rossz kontaktus szempontjából

* Gondoskodjon arról hogy a szivacsok elég nedvesek legyenek

* Ellenkezö esetben sóoldatot használni

* Elektródákat tisztitani, s a kontaktfelületeket ellenörizni

Oldal 12

Specifikációk

==========

Utrahang

Frekvencia:		1 és 3,1 MHz

Kijelzés:                  	intenzitás W/cm2-ben és teljesitmény W-ben Kapcsolatellenörzés határtértéke: 80%

Ora            		0-30 percig, a kapcsolatellenörzéstöl függ

Ultrahang, folyamatos

Csatlakozások szá,ma: 2

Intenzitás: 0-2 W/cm2

Ultrahang, pulzáló

Csatlakozások szá,ma: 2

Intenzitás: 0-3 W/cm2

Impulzusfrekvencia, impulzustartam :   100 Hz/   0,5- 1  - 2 ms

duty cycle 5 - 10 - 20 %

48 Hz/     1 - 2  - 4 ms

duty cycle 5 - 10 - 19 %

16 Hz/     4 - 8  - 12 ms

duty cycle 6 - 13 - 19%

Kezelöfejek:

1 és 3 MHz, nagy (standard) geometriai felület 5,8 cm2, ERA 5 cm2, BNR max.5.

Középfrekvenciás váltóáram

Bipoláris interferencia (amplitúdó

-modulált középfrekvenciás váltóáram)   : Aramcsatorna 1 + 2

Tetrapoláris interferencia                        : Aramcsatorna 1 + 2 (együtt)

Tetrapoláris interferencia vektorral         : Aramcsatorna 1 + 2 (együtt)

Vivöhullámfrekvencia             :        2-10 kHz

Ingerfrekvencia                              : 0-200 Hz

Frekvenciamoduláció (spektrum)   : 0-200 Hz

Modulációs programok                   : 1/1s, 6/6s, 1/30/1/30s és sztochasztikus

Amplitúdó                                       0-110 mA

Orosz stimuláció (megszakitott

váltóáram)                          * : Aramcsatorna 1 + 2

Vivöhullámfrekvencia             : 2,5 kHz

Frekvencia                             : 0-100 Hz

Ratio                                      : 1:1 - 1:2 - 1:4

Amplitúdó                              : 0-100 mA

Alacsonyfrekvenciás áramok (TENS)

Aszimmetrikus bifázisú impulzusáram   : Aramcsatorna 1 + 2

Szimmetrikus bifázisú impulzusáram  * : Aramcsatorna 1 + 2

Monofázisú derékszögimpulzusáram      : Aramcsatorna 1

Fázistartam                                     : 20-200 us

Frekvencia                                      : 1-200 Hz

Frekvenciamoduláció (spektrum)    : 0-200 Hz

Modulációs programok                   : 1/1s, 6/6s, 1/30/1/30s és sztochasztikus

Burstfrekvencia                  : 0-110 mA

(0-80 mA Mono-rec-hez)

Oldal 13

Váltakozó derékszögimpulzusáram       : Aramcsatorna 1

Fázistartam                                       : 200-1500 us

Frekvencia                                        : 1-100 Hz

Frekvenciamoduláció (spektrum)      : 0-50 Hz

Modulációs programok                     : 1/1s, 6/6s, 1/30 s és sztochasztikus

Burstfrekvencia                                 :1-4 Hz

Amplitúdó                                        : 0-80 mA

* Izomtréningprogramok

Növekedés-csillapodás ideje       : 1-5s

Tartás                                        : 1-20 s

Szünet ideje                               : 2-120 s

Alacsonyfrekvenciás áramok (klasszikus)

Diadynamikus áramok

MF,DF,CP,CPid,LP                      : Aramcsatorna 1

Amplitúdó                                : 0-70 mA

2-5 áram Träbert                      : Aramcsatorna 1

Fázistartam                          : 2 ms

Fázisintervallum                  : 5 ms

Amplitúdó                           : 0-80 mA

Monofázisú derékszögimpulzusáram      : Aramcsatorna 1

Monofázisú háromszögimpulzusáram      : Aramcsatorna 1

Fázistartam derékszögimpulzusáram : 50 us-500ms (1000 ms I/T görbével)

Fázistartam háromszögimpulzusáram : 100 us-500 ms (1000 ms I/T görbével)

Fázisintervallum                  : 5-5000 ms

Amplitúdó                           : 0-80 mA

Folyamatos (galván) egyenáram         : Aramcsatorna 1

Amplitúdó                                      : 0-70 mA

Középfrekvenciás megszakitott

egyenáram                             : Aramcsatorna 1

Frekvencia                        : 8000 Hz

Duty cycle                          :95%

Amplitúdó                         :0-40 mA

Altalában

- A szignál pontossága a kiválasztott terület alatt 5%

- A max.amplitúdó a specifikáció keretein belül 500 ohm-os terhelésig realizálódik

- Az 1-es csatorna tartós áram és tartós feszültség között átkapcsolható váltóáramnál és Mono-rec-nél (TENS)

- Az amplitúdó pontossága CC:0-2 mA +/- 0,1 mA, 2 mA fölött +/- 5%

- Az amplitúdó pontossága CV:0-20 mA+/- 0,5 mA, 20 mA fölött +/- 5%

- A kezelési idö 0 és 60 perc között beállitható