### WEYLAND EXTENZIÓS VIBRÁTOR HASZNÁLATI UTASÍTÁS

### Extension vibrator

### Figyelmeztetés

Ezt a masszázs széket nem használhatják a következő  esetekben:

Szív pacemaker

Tumor

Osteomalachia

TBC

Osteochondrosis Deformans

Terhesség

Orvosi ellenőrzés mellett nem maximális döntéssel, és enyhe hővel, vibrációval alkalmazható a következő esetekben az extenziós vibrátor:

Kardiovaszkuláris betegségek

Magas vérnyomás

Keringési problémák

Csont betegségek

Friss sérülések

Akut sérülések

Gyulladásos reuma

Cukorbetegség

Hát sérülések

Glaukóma

# Extension vibrátor

## Működtetési instrukciók

1.Bevezető megjegyzések

Termékeinket folyamatosan fejlesztjük, ezért fenttartjuk a jogot a használati utasítás és az abban lévő képek megváltoztatására.

Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor kiegészítsük a használati utasítást . Engedélyünk nélkül a használati utasítást nem lehet másolni, és átadni harmadik félnek.

2.Kezelés, szállítás és üzembe helyezés

A készülék mozgatásához használjunk villás targoncát .

Ügyelni kell, nehogy a csomag mozgatás közben összenyomódjon.

A készüléket szállítás után csomagoljuk ki és villás targoncával vagy ahhoz hasonló eszközzel szállítsuk végleges helyére.

A készülék csúzdán is mozgatható.

Lépcsőn történő mozgatásához (150 kg) legalább négy ember kell minden lábához egy-egy szállító szallagot használva.

Ha lehetséges, a készülék mozgatásánál a háttámla vízszintes helyzetben legyen.

## Összeszerelés

Az  Extension Vibrator összeszerelésekor a csuklópánt szögnek és a csuklópánt furatnak vízszintes helyzetben kell lennie.

A főkapcsolóval (1) a készüléket áram alá helyezzük.

A (2) forgatógombbal az időt állítsuk be 10 percre.

A (8) forgatógombbal automatikusan lebillentjük HWS –be.

A (2) forgatógombbal visszaállítjuk az időt 0-ra .

Az ülés olyan pozícióba billen, mint ami az ábrán látszik.

### Szervíz-instrukciók

## BWS-LWS

1.Kapcsoljuk be a főkapcsolót

2.Állítsuk be a az időt a kívánt kezelési időre (10 perc)

a. A páciens helyet foglal (1.pozíció)

b.Fordítsuk a berendezést kb. 45ْ˚-ban és szorítsuk meg az övet a medence alatt.

c.Extenziós-vibrátor a harmadik pozícióba kerül(vízszintesbe), míg a hátgerinc vízszintes nem lesz.

3.3-as nyomógombbal állítható az ülés dőlésszöge.

4. A BWS-LWS- szegmensek beállítása.

5. Indítsuk a vibrációt.

6. Állítsuk be a megfelelő impulzus nagyságot.

7. Állítsuk be a megfelelő impulzus időtartamot.

8. Az automatikus BWS-LWS kapcsolót állítsuk a kezelésnek megfelelő pozícióba.

9. Állítsuk be a megfelelő hőmérsékletet.

10.Adjuk a páciens kezébe a vészleállító gombot.

A kezelés után a szék automatikusan vízszintes helyzetbe kerül, 30 másodpercig marad ebben a pozícióban majd a 4.pozícióba kerül. A beteg kicsatolhatja az övet.

A széket visszafordítjuk normál helyzetbe egy kézi kerékkel (4. pozíció).

HWS funkció beállítása a következöképpen történik:

1.Kapcsoljuk be a főkapcsolót.

2.Állítsuk be az órát a kívánt kezelés időtartalmára (10 perc).

a. A paciens helyet foglal, beköti az övet (1.pozíció).

b.Extenziós- Vibrátor vízszintes helyzetbe kerül, majd kapcsoljuk ki az övet .

c. Húzzuk a pácienst olyan pozícióba míg kb. 10 cm távolság lesz a szék és a páciens feneke között. (2.pozíció).

d. Tegyük fel a Glisson hurkot.

3.Nyomjuk meg a 3-as gombot és állítsuk a széket a kívánt helyzetbe,hogy elérjük a kívánt húzóerőt.

4.Állítsuk be a HWS szegmenseket.

5.Indítsuk el a vibrációt.

6.Állítsuk be a vibráció nagyságát.

7. Állítsuk be a vibráció időtartamát.

8. Állítsuk be a automatikus HWS-kapcsolót.

9. Növeljük a hőmérsékletet, míg kellemes nem lesz.

10 Adjuk a vészleállító gombot a paciensnek.

A kezelés után az Extension-Vibrator-t 2. pozícióba kerül, (vízszintes) és vegye le a Glisson- hurkot és állítsa a berendezést 1. pozicióba az UP (3. gombbal).

3.Elektromos csatlakozás

A készülék a szabványoknak megfelelő elektromos vezetékkel van ellátva.

Földelt csatlakozóval és konnektorrol működtethető, 220V-60 Hz. váltóárammal. A csatlakozó 16 Amperes bíztosítékkal van védve.

4. Üzembehelyezés

A főkapcsoló bekapcsolásával az elektromos rész működésre kész.

A működés jele ha a jelzőlámpa sárgán világít (HAUPT –EIN= „Main-switch-On”)

Mielőtt a szék pozícióját állítjuk, az időt be kell állítani, különben a szék mindig visszajön, amennyiben a(8.gomb) a BWS-LWS pozícióba van állítva.

A továbbiaban a számok a kezelőpulton lévő kezelőszervek mellett található számoknak felelnek meg.

Csatlakoztassuk a vészkapcsolót a készülékhez.

1.”Haupt-Ein”=”Main-On”, Főkapcsoló.

2.”Haupt-Zeit”= „Main.Time in minutes”, a kezelés ideje normálisan 5 , max. 15 perc, a legtöbb esetben 10 perc.

3. Forgatás:

Mielőtt forgatjuk a széket állítsuk a 8. gombot 0 helyzetbe!

Székforgatás az  AUF= up, fel és AB=down, nyomógombokkal lehetséges.

Amíg valamely gombot nyomjuk a fentiek közűl, a szék a végállásokig mozdúl, de a szék bármely szög pozícióban megállítható.

A páciensek megkapják a „Not -Aus  Kabel”= ”Emergency Stop- Cable”-t, a vészleállító kábelt amelynek megnyomásával a kezelés befejeződik és a szék normál helyzetbe kerül automatikusan. Normál helyzetnek a 8. pont alatt leírt beállítás számít.

A 8. kapcsoló kapcsolásával lehet az LWS-BWS-re állni.

4.Szegmensek állítása

16 billenő kapcsoló van a készüléken a szegmensek vibrálásának be és kikapcsolására. Mindegyiknek 2  helyzete van.

Ha a  kapcsolók felfelé állnak, a szegmens nem vibrál. A  kapcsolókat lefelé állítva, a szegmens vibrál.

A kezelésnek megfelelően (HWS; BWS/LWS) szegmenseket kell bekapcsolni. Például: a program15. szegmenstől fut a7-es szegmensig, akkor a 15-től 7-ig lévő billenő kapcsolókat kell bekapcsolni (lefelé).

Az összes többi billenő kapcsolónak felfele kell állni.

Javasolt, ha egy új kezelést kezdenek, az összes billenő kapcsolót kapcsolják ki (vagyis fel).

Ha szükséges a kezelés során bármelyik billenő kapcsoló fel vagy lekapcsolható. Ha a billenő kapcsoló (szegmens) be van kapcsolva, sárga lámpa jelzi.

5.Az 5-ös gomb megnyomásával a vibráció beindúl a 4-es kapcsolók beállításainak megfelelően, ha az idő be van állítva.

6.A vibráció intenzitása ezzel a gombbal állítható. Általában normál esetben a 4-es és 7-es fokozatok között használjuk.

7.Az impulzus időtartalma 0.5-től 10 másodpercig állítható. Az impulzusnak kellemesnek kell lennie a páciens számára.

8.Automatik-Schalter=Automatic-Switch-nek két helyzete van:

O-helyzet: A szék nem jön vissza normál helyzetbe a kezelési idő lejárta után.

HWS (nyaki gerincoszlop):

A szék automatikusan vizszintbe áll a kezelési idő lejárta után (2.gomb) és ilyenkor a Glisson hurkot fel lehet tenni vagy le lehet venni a paciensről ( a hát vízszintes marad).

## BWS és LWS

( Torakalis és lumbáris gerincoszlop):

Miután lejárt az előre beállított idő, a szék automatikusan normál pozícióba kerül.

9.Hőmérséklet szabályzó a LWS -BWS –hez 3 állásnak megfelelően forgatógombbal  állítható.

1=hideg

2=250 Watt

3=500 Watt

A melegítő rendszer csak akkor működik, ha az 5. gombot megnyomjuk. A vibráció és a melegítés a kezelési idő lejárta után automatikusan leáll.

Figyelem

Ha a Not –Aus- Schalter =Emergency-Stop-Switch –et használjuk az időt (2) és a HWS, BWS-LWS (8) gombot O állásba lenni.

Csak ezek után fog a készülék megfelelően működni.

HWS-kezelés: Kérjük használja a nyakpárnát a beépített melegítőpárnával együtt.

#### BWS-LWS

HWS